
	呼出气分析仪采购需求

	

	一
	适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。                  一、适用于红细胞寿命测定以及检测人体呼出气中氢气（H2）、甲烷（CH4）、二氧化碳（CO2）和一氧化碳（C0）的浓度，主要用于检测小肠细菌过生长、甲烷菌过生长、碳水化合物吸收不良、胰腺外分泌功能疾病的诊断和评估以及红细胞寿命测定，应用场所主要为消化内科、消化内镜中心等.

	二
	设备配置与要求：
主机 1台
电源线 1根
连接数据线 1根
电源插排 1个
氢气发生器 1台
空气发生器 1台
标气 1瓶
氮气气体减压器 1个
标气气体减压器 1个
电脑 1台
打印机 1台

	三
	技术参数与性能要求：                                                         1、注册证适用范围：适用于红细胞寿命测定以及检测人体呼出气中氢气（H2）、甲烷（CH4）、一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）的浓度。
★2、符合国际共识：检测原理与方法符合“罗马共识”等国际指南标准，以及
国家医药行业标准《体外诊断检验系统性能评价方法》的相关要求。
3、检测方式：采集呼出气及环境气后分析。
4、检测成分：呼气及环境空气中的H2、CH4、CO、CO2。
5、测量精密度：CO≤0.15ppm，H2、CH4≤10%，CO2≤5%。
6、满足最新国家医药行业标准《体外诊断检验系统 性能评价方法》相关要求。
7、所有呼气测定成分，均能精确测定环境本底并自带校准算法。
★8、多进样通道连续测定，进样通道≥4个。
9、自带标气，开机及长时间工作后自动校准。
10、数据查询功能：提供历史数据查询、导出、打印
11、连续工作时间> 8小时
12、检测时间：≤5分钟/样
13、人机界面：全中文操作平台、支持中英文输入
14、数据通讯：HL7协议进行网络通信
15、报告输出：自主选择是否生成报告
16、检测系统：软件自动检测
17、数据储存：根据配置计算机存储空间决定
18、售后维护：厂家根据合同提供零配件和耗材、质保
19、如产生接口费用，由投标公司承担。

	四
	配套试剂/耗材要求：设备带有专机专用的耗材

	五
	售后服务要求（免费保修期≥__2__年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间提供同型号的备用机，设备技术培训，设备使用年限≥___8_年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



