CT模拟定位球管紧急采购 采购需求

1.备件组成：GE Discovery CT590 RT医用诊断X射线管组件（球管）

1.1 管芯

1.2 管套

1.3 高压绝缘油

2.主要技术指标：

▲2.1 阳极热容量：≥8.0 MHU。

2.2 焦点数量：≥2个。

2.3 焦点尺寸（IEC 60336:2005）：小焦点≤0.9mm*0.7mm；大焦点≥1.2mm*1.1mm。

2.4 焦点功率要求最大≥100KW，必须无时间限制。

2.5  120KV，5秒单层扫描时，球管最大电流输出≥800mA。

2.6  120KV，5秒多层扫描时，球管最大电流输出≥800mA。

2.7 球管最大电压≥140KV。

2.8 阳极靶面角度：≥7度。

▲2.9 持续散热能力≥648KHU/MIN。

2.10 最大阳极散热能力≥2100KHU/MIN。

▲2.11 为保证具备基本的本地服务能力和突发性问题的快速研究、解决技术方案能力，供应商至少有3名责任工程师提供服务，具备设备制造商授权的培训证书或维修资质证书，提供复印件或相关证明材料。

▲2.12 安装完成后需提供行业卫生行政部门资质认证的检测机构验收检测合格报告。

2.13 提供CT设备数字化远程故障筛排功能，提前预知CT整机及球管的问题，并制定相应解决方案，避免计划外停机。

2.14 所更换的球管必须为符合设备制造商技术和安全指标且测试合格的全新球管，安装时须提供该货物在采购日期前六个月内生产的证明材料。

2.15  7*24小时监测球管运行状态。（包括异常打火次数及球管使用量）

2.16 更换球管时，须拥有进入诊断维修系统的权限，进行球管的安装、校准，并提供登录账号。

2.17 提供能及时获取并实施设备制造商系统安全性软硬件改版通知(（FMI）能力的证明，在质量保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

- 售后服务

3.1质量保修期	质量保修期自项目验收合格并交付正常使用之日算起，质量保修期≥1年或≥6000人次，以先到为准。

3.2在质量保修期内，成交供应商提供7*24小时专用客服电话并提供维修服务，48小时内给出解决方案。

3.3质量保修期内维修响应及故障解决时间：质量保修期内，在使用过程中发生质量问题或故障时，成交供应商接到采购人通知后1小时内响应，24小时内到达现场。

注：▲表示实质性参数，★表示重要参数，实质性参数不响应则投标无效。