| 制片染色一体机采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 1、液基细胞学用于子宫颈的检查 液基细胞学技术（LBP），用细胞刷取材能100%获得宫颈全面细胞，取得的细胞被立即固定，不变形萎缩；通过一系列的试剂和专用设备能去除标本中的血液粘液等干扰成份制成细胞薄层涂片，使诊断的准确性大为提高。我国大型三甲医院基本上已用液基细胞学检查技术（LBP）代替传统的巴氏涂片法。 2、液基细胞学用于痰液的检查 液基细胞学检查是一种较新的细胞学检查方法，痰液液基细胞学方法是通过专用的保存瓶保存标本并以自动化的机器代替人工制片，避免了手工制片造成的不稳定因素，优质的制片效果更是大大提高了诊断的阳性率，与传统相比，液基细胞学采用专门的标本瓶收集标本，内附的保存液可以稀释粘液并使细胞的原有形态得以长时间保存，利用设备全自动制片染色，细胞平铺均匀，染色效果好，大大减少医生阅片压力的同时，有效的提高阳性检出率，收集的标本可以反复制片，或能用于其它病理检查。 3、液基细胞学用于纤维支气管刷检、肺泡灌洗液的检查 纤维支气管刷检细胞学检查是临床诊断肺癌的重要方法。传统的细胞学制片方法是临床医生经纤维支气管镜在病变部位用毛刷刷取粘膜细胞后直接涂抹在玻片上，固定后送检，常因涂抹时的力道大少不均、固定不及时或刷检时出血多造成制片质量部满意。采用沉降式液基薄层细胞学技术用于纤维支气管刷检，取得较好效果。 4、液基细胞学用于尿液的检查 尿细胞学检查由于取材简单方便非常适合作为体检项目在体检科开展，针对于有一定年龄且涉及吸烟等高危因素影响的老年男性。 5、液基细胞学用于针吸细胞学的检查 针吸细胞学是脱落细胞学的一个分支。细针吸取细胞学通过细针穿刺病灶，吸取少许细胞成分作涂片检查的一种细胞学诊断方法。所吸取的细胞是人为的脱落细胞，有时可同时吸取少许组织，利用这些细胞，不仅可以进行细胞学镜下观察同时也可以联合免疫组织化学等检查。 6、液基细胞学用于浆膜腔积液的检查 病理科胸水中的细胞同样可以用于细胞学检查。事实上很多原发癌症或者转移癌都会引起浆膜腔积液，能从中找到癌细胞就能确诊疾病。如果使用液基细胞学进行液基制片，就可以更好地保护细胞原有形态，对胸腹水良恶性判别及肺间质肿瘤的诊出非常有意义。并且液基细胞学特质的胸腹水稀释液和保存液可以固定细胞形态延长胸腹水的保存时间，可以用于免疫组化细胞块和其它的相关检查。 |
| 二 | 设备配置与要求： 1、制片染色一体机 2、自动样本转移机 3、真空废液装置 4、低速离心机 5、漩涡振荡器 6、液基振荡器 7、耐高温塑料染色架 8、塑料染色盒 9、塑料试管架 10、塑料洗瓶 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） 1.▲制片技术原理：沉降式技术/膜式吸滤法/离心沉降法等。 2.样本前期处理方式：使用分离提取液，通过密度分层技术，去除样本中的杂质。制片过程中利用细胞自身重力，自然沉降与玻片相粘附。 3.★制片细胞圈范围：制成的薄片诊断面积为直径≤13mm的圆。 4.采用≥10.1寸彩色触摸屏监控，无需外置电脑，节约空间。 5.制片效率：≥32片/批，≤36分钟/32片。 6.自动制片染色一体化：制片染色全过程通过触摸屏监控，采用图形化引导界面，可实时显示当前实验运行步骤及进度，程序可设置分步运行，能根据需要选择制片染色/仅制片/仅染色/仅离心功能。 7.▲设备采用双转盘模块化设计：两个实验模块可独立工作也可同时工作，以实现不同实验参数同时运行和循环上机，满足客户不同样本参数同时上机运行的需求，并提升工作效率。 8.▲废液处理方式：通过转盘快速旋转产生离心力的方式将制片染色仓中的废液排除，废液不经过泵阀及钢针，可完全避免废液管路堵塞的问题。 9.独立滴染技术：每个标本的制片染色都在独立的制片染色仓中进行，染液一次性使用，避免标本间交叉污染，染色效果稳定，无批间差。 10.设备内置≥6个常用实验程序，程序参数可自定义编辑并保存。 11.★设备稳定：使用一次性吸嘴滴加染液，染液不经过管道，无需排空动作，染液消耗量≤200ul/片，既可避免管道堵塞现象，也大量减少废液排放，日常维护简便。 12.耗材模块化摆放，操作便利，吸嘴盒可直接上机，一次摆放可制片染色100例以上 13.维护简便：设备具有管路自动清洗功能，节省日常维护的时间； 14.智能化设计：具备吸嘴检测、试剂余量检测、废液上限检测等报警提示功能，有效防止人为错误。 15.预约运行功能：仪器可预约240分钟内任何时间开始运行，以便充分利用时间； 16.★标配≥24位自动样本转移机，自动样本转移机可自动添加提取液，内置妇科标本和非妇科标本程序，可自动识别运行相应的程序，妇科/非妇科可同时运行或单独运行。效率：≤8分钟/24样本。 17.中文的TBS报告系统，具备多机联网功能。 18.适用范围：(1)宫颈细胞系列；(2)痰细胞/内窥镜刷取细胞/灌洗液细胞系列；(3)浆膜腔积液细胞；(4)尿液细胞；(5)针吸细胞系列。 |
| 四 | 设备需要使用试剂/耗材，试剂/耗材为专机专用类。 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3_年，现场响应时间：≤24小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥_5年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |