| 全自动免疫组化独立控温单独滴染染色机采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：适用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测 |
| 二 | 设备配置与要求： 硬件组成： 1、主机 2、电脑 3、显示器 4、标签打印机 5、切片标签套装 6、电源线 7、打印机 |
| 三 | 技术参数与性能要求： ▲1、在同一台仪器上全自动完成烤片、脱腊、前处理、免疫组化染色、银染原位杂交及原位杂交 ▲2、单一切片样本随时加载或取出，试剂随时添加 ▲3、可根据免疫组化检测ALK、PD-L1、MMR等指标结果指导临床靶向药物用药 4、所有使用试剂必须符合国家相关规定，有注册证 5、玻片处理能力：不少于30张玻片/循环 6、免疫组织化学检测提供原厂试剂 ▲7、仪器上配有触摸屏，可以直接通过触摸屏进行仪器的操作 8、每一片玻片有独立加热板加热，具备从室温到100 ℃的加热功能 9、配备全自动液路准确提供实验所需液体，脱腊试剂中不含二甲苯 ★10、配备空气涡流混合器，能在整张玻片上使试剂均匀覆盖并充分混合试剂 ★11、试验过程中每张玻片上覆盖液盖膜，保证样本完整及试剂不蒸发 12、具备条码扫描系统，全自动识别样本及试剂 13、模块化结构，具备可升级功能，一台电脑可以连接多台仪器 ★14、可自动处理废液中的DAB 15、详细记录和追踪染色信息 ★16、可远程查看、管理、完成和打印系统数据 ★17、具有质控管理功能 18、可以与LIS系统相连，实现数据的传输 19、原厂专业的工程师提供售后服务 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：专用试剂耗材 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__5__年，现场响应时间：≤___24_小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__不少于5__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数。 |  |