基因测序仪采购需求

技术参数： - 获NMPA审批的中华人民共和国医疗器械注册证； - ▲可提供多规格流动槽芯片试剂，可满足不同通量需求，适配临床诊断与科研项目使用； - 测序模式灵活：支持单端、双端测序；测序读长可调范围 75bp~300bp；双端 150bp 模式下可产出对应量级数据，满足多种样本检测需求。 - ▲支持快速测序模式：单端 100bp 读长条件下，单次测序数据量不低于 2.0G 碱基，总运行时长不超过 5 小时，满足快速检测要求。 - 可采用多重PCR扩增和探针杂交的方法制备文库； - 数据准确性高：2x150bp测序读长数据 Q30> 80%，1x100bp ，2x75bp测序读长数据 Q30> 85%； - 样品用量：DNA样本低至1ng； - 运行时间：仪器最长运行周期在24小时内(PE 150bp读长模式下)； - 可精确读取≥12个的连续单个重复碱基（如AAAAAAAAAAAAAAA）； - 支持 96 样本 Index 接头混样测序，多样本并行上机稳定性良好； - ▲ 设备内置高性能工业控制计算机，满足实时数据运算、存储与分析需求，运行稳定可靠； - 配套试剂预分装，即拆即用、带有RFID（无线射频识别）追踪。 - ▲设备采用集成化液路控制系统，精简管路结构，缩小整机体积，降低管路故障发生率。