超声电子上消化道内窥镜（环扫镜）采购需求

一、适用范围及用途：

  - 适用范围（广义描述设备适用范围）：

全消化道（食道、胃、十二指肠、小肠、结肠等）及消化道周边脏器（如：肝脏、胆囊、胰腺、胆总管等）；

1.2工作用途（具体的应用场所）：

在直接观察消化道粘膜的同时，可施行内镜下超声实时扫描，能获得消化道管壁层次结构及周围邻近脏器清晰而精细的超声图像；

通过对消化内镜下视频影像进行实时监测和采集，全面显示各项质控指标，

满足科室质量控制、医师规培、绩效考核、临床研究、医保报销等多种需求、

直观地展示病患的相关情况，规范医师的内镜操作，减少漏诊、误诊，对病灶进行精准判断，提升内镜检查质量，提高病变的检出率。

二：设备配置清单：

1、超声电子上消化道内窥镜（环扫镜） 一条

2、AI服务器硬件配置 一套：

2.1、CPU：Intel Core i7-9700K以上，核心数≥8，主频≥3.6GHz；

2.2、内存：≥32GB；

2.3、硬盘：≥256GB固态硬盘+≥4TB机械硬盘；

2.4、显卡：≥8G显存，显存类型GDDR6，显存容量≥8G，显存频率≥1.4GHz；

2.5、运行平台：Microsoft Windows 10；

2.6、显示屏：高清显示屏；

3、视频采集卡：TC-700N1，支持SDI、HDMI、DVI、S-VIDEO 4种格式输入，高清1080P视频采集卡；

三、技术参数与性能要求

1：超声电子上消化道内窥镜（环扫镜）

1.1、景深:3-100mm;

1.2、视野角:≥140°;

1.3、视野方向:直视;

1.4、弯曲角度:上≥180° ，下≥90°，左右≥100°;

1.5、钳道内径:≥2.2mm;

▲1.6、头端部外径:≤11.3mm;主软管外径: ≤11.5mm;

1.7、工作长度≥1250mm;镜体全长≥1555mm;

1.8、扫描方法:电子环形扫描;扫描角度:360°;

1.9、目镜清洗:带喷嘴;

1.10、支持扫描模式:B 模式、PW 模式、CFM 模式、PDI 模式;

▲1.11、扫描频率范围:4.5-12.5MHz;

1.12、内置WIFI模块，具备超声图像无线传输功能；

1.13、接触方法:无菌脱气水浸泡法、水囊法。

2、消化道辅助监测系统技术参数

2.1、系统架构：C/S 架构设计，由服务端和客户端组成，服务端和客户端安装在同一高性能AI服务器上

2.2、视频采集卡：TC-700N1，支持SDI、HDMI、DVI、S-VIDEO 4种格式输入，高清1080P视频采集卡；

2.3、接入主流内窥镜影像设备如奥林巴斯、富士、宾得、开立、澳华等，支持多种标准视频输出接口DVI、SDI；

2.4、消化道实时视频的软件界面同步显示, 延迟≤51ms；

2.5、上、下消化道实时视频智能分析；

2.6、消化道影像数据的本地自动存储、消化道各质控监测指标的记录保存；

2.7、具备上消化道影像监测功能、上消化道自动识别功能、胃镜检查耗时功能、胃腔模型图和胃腔模型图点亮功能等；

2.8、胃标准部位的盲区监测功能，26个标准部位，平均识别准确率95.3%；

2.9、具备胃标准部位的盲区监测实时评分功能和操作水平等级评价功能、胃标准部位的盲区监测剩余部位提示功能；

2.10、具备超声内镜胆胰影像处理功能；

2.11、具备胆胰检查站位标记功能，8个标准站位，≥27个解剖结构；

2.12、查看、编辑报告功能，查看历史胆胰检查报告。支持站位标记图片选择，支持检查信息编辑；

2.13、智能语音提示，包括开启检查、到达回盲瓣、退镜速度过快、剩余部位、高风险、取活检、水平真高≥7种不同功能语音提示；

2.14、系统设置功能，登录用户密码修改和重置，支持手术室编号自定义设置；

2.15、系统可靠性，输入信号中断后恢复时，视频显示保持延续性，系统故障时之前数据不丢失；

2.16、AI自动识别消化道体内外的算法模型，精度97.55%；

2.17、AI自动识别上下消化道的算法模型，上消化道精度98.2%，下消化道精度96.3%；

四、售后服务

- 保修年限：免费保修期≥ 5年

- 人员及使用培训：

- 出现故障响应时间：≤ 2 小时

- 维修支持：维修期间提供备用机

- 耗材及零配件：保修期间免费提供。

- 维修资料：免费提供给采购人

- 预防性维修/定期维护保养：原厂每季度做一次维护保养。

- 维修密码支持：免费提供给采购人

- 系统升级：终身免费系统升级

10、设备使用年限≥ 5 年