
	临时心脏起搏器采购需求

	

	一
	适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。
答：心脏临时起搏器适用于：
1、病态窦房结综合征的治疗
2、植入型起搏器植入之前对患者的起搏支持
3、窦性心搏过缓的治疗
4、在更换植入型起搏器时的起搏支持
5、心房和/或心室节律不齐
6、在介入性或外科手术中发生的心脏并发症
7、完全性房室传导阻滞
8、心脏手术后的起搏支持
9、心搏停止
10、并发心脏传导阻滞的急性心肌梗塞
11、心搏过缓伴随充血性心力衰竭
12、终止室上性心动过速

	二
	设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。
答：设备配置如下：
1、临时双腔起搏器 2 台
2、患者电缆 2 条
3、 定制便携包 2个
4、AA1.5V碱性电池 4个
5、产品使⽤说明书，合格证各两份

	三
	技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）
 答：设备参数与性能要求
1、标准及认证 符合NMPA认证
2、起搏模式 DDD、DOO、DDI、DAI、DVI、AOO、AAI、VOO和VVI
3、起搏频率 30-200次/分钟
4、脉冲幅度 0.1-20.0V
5、脉冲宽度≥ 0.8ms
6、感知灵敏度 0.5-20.0mV
7、不应期：心房不应期：240～340ms（自动）；心室不应期：200～250ms（自动）；
8、室后房不应期（PVARP）：200～300ms（自动）；150～500ms（手动）
9、间期：    起搏房室间期（PAV）：50～250ms（自动）、20～300ms（手动）
感知房室间期（SAV）：50～220ms（自动）、50～250ms（手动）
10、逸搏间期：300～2000ms
11、最大跟踪频率：110-230次/分钟
12、紧急起搏： 有
13、★起搏占比：最近一次开机后五天内的心房和心室起搏事件占比
14、★快速心房起搏参数：起搏模式：AOO，频率：80-1000次/分钟，
15、自检功能：开机自检，设备运行过程中不间断实时监控
16、安全性能：除颤保护、关机保护、奔放保护、文氏响应、模式转换、
心房跟踪、干扰反转等
18、电池使用寿命：在开机缺省参数值下≥14天。
19、★取出电池后的运行：不少于50秒
20、▲能够双腔起搏

	四
	配套试剂/耗材要求：设备是否需要使用试剂/耗材？试剂/耗材为专机专用类还是通用类？不需要可写“无”
   答：设备需要使用耗材；耗材为通用类

	五
	售后服务要求：
  答：
1、免费保修期≥_2_年；
2、现场响应时间：≤_5_小时；
3、维修期间：有备用机;
4、设备技术培训：有培训;
5、设备使用年限≥__6__年等

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



