| 临时心脏起搏器采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 答：心脏临时起搏器适用于： 1、病态窦房结综合征的治疗 2、植入型起搏器植入之前对患者的起搏支持 3、窦性心搏过缓的治疗 4、在更换植入型起搏器时的起搏支持 5、心房和/或心室节律不齐 6、在介入性或外科手术中发生的心脏并发症 7、完全性房室传导阻滞 8、心脏手术后的起搏支持 9、心搏停止 10、并发心脏传导阻滞的急性心肌梗塞 11、心搏过缓伴随充血性心力衰竭 12、终止室上性心动过速 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 答：设备配置如下： 1、临时双腔起搏器 2 台 2、患者电缆 2 条 3、 定制便携包 2个 4、AA1.5V碱性电池 4个 5、产品使⽤说明书，合格证各两份 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） 答：设备参数与性能要求 1、标准及认证 符合NMPA认证 2、起搏模式 DDD、DOO、DDI、DAI、DVI、AOO、AAI、VOO和VVI 3、起搏频率 30-200次/分钟 4、脉冲幅度 0.1-20.0V 5、脉冲宽度≥ 0.8ms 6、感知灵敏度 0.5-20.0mV 7、不应期：心房不应期：240～340ms（自动）；心室不应期：200～250ms（自动）； 8、室后房不应期（PVARP）：200～300ms（自动）；150～500ms（手动） 9、间期： 起搏房室间期（PAV）：50～250ms（自动）、20～300ms（手动） 感知房室间期（SAV）：50～220ms（自动）、50～250ms（手动） 10、逸搏间期：300～2000ms 11、最大跟踪频率：110-230次/分钟 12、紧急起搏： 有 13、★起搏占比：最近一次开机后五天内的心房和心室起搏事件占比 14、★快速心房起搏参数：起搏模式：AOO，频率：80-1000次/分钟， 15、自检功能：开机自检，设备运行过程中不间断实时监控 16、安全性能：除颤保护、关机保护、奔放保护、文氏响应、模式转换、 心房跟踪、干扰反转等 18、电池使用寿命：在开机缺省参数值下≥14天。 19、★取出电池后的运行：不少于50秒 20、▲能够双腔起搏 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：设备是否需要使用试剂/耗材？试剂/耗材为专机专用类还是通用类？不需要可写“无” 答：设备需要使用耗材；耗材为通用类 |
| 五 | 售后服务要求： 答： 1、免费保修期≥_2_年； 2、现场响应时间：≤_5_小时； 3、维修期间：有备用机; 4、设备技术培训：有培训; 5、设备使用年限≥__6__年等 |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |