	包埋盒打号机采购需求

	

	一
	适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。                       采用非接触式激光标刻技术，能打印数字、字母、汉字、字符、二维码、条形码及图像，适合无盖、连体带盖、分体带盖等多种包埋盒，多色打印。

	二
	设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。                                1、主机1台  2、国标电源线1条  3、收集盒1个  4、兼容储料盒6个  5、粉尘过滤芯1个  6、白色组织包埋盒6个              

	三
	技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）                                         ▲1、打印原理：采用紫外冷激光打印技术，拒绝色带、喷墨的打印方式。
▲2、激光器功率≥3W。
▲3、设备内置≥8英寸彩色触控屏操作.拒绝外接屏幕。
4、对接病理系统：兼容≥4种系统，包括 LIS/HIS/PIS/PACS 等系统；可支持文件打印类型和驱动打印类型，兼容多种文件格式和标签格式。
5、上载方式：采用转盘式上载槽，包埋盒上载槽≥6个，单槽容纳量≥75个；可根据需求自动切换转盘工位，拒绝手动替换。
▲6、输出方式：机身内置传感器，可实现收集托盘的自动进、出，单个托盘存储≥99个包埋盒；打印完成包埋盒需垂直放置于收集槽中，方便查看和随时取用；
▲7、颜色识别功能：可同时装载≥6种颜色包埋盒。无须进行通道和包埋盒颜色匹配，设备能够自动识别包埋盒颜色进行通道选定。
▲8、颜色识别方式：内置智能颜色识别传感器，可自动识别包埋盒颜色记录对应参数；拒绝通道匹配的方式代替。 
▲9、打印速度：打印速度 ≤2.5 秒/个。
▲10、扫描打印功能：设备内置扫描头，自动感应开启。可以扫描样本单上的病理号条码直接打印；扫描解码种类≥30种。
11、打印效果：打印的包埋盒字符抗酸抗碱、耐二甲苯、福尔马林、酒精腐蚀，耐刮擦，适宜长期保存。
▲12、标配语音控制功能：内置语音控制系统，拒绝外接语音控制模块。
▲13、粉尘净化系统：内置≥三层活性炭粉尘净化系统，标配真空负压吸附清洁装置，保护环境安全和操作者身体健康；滤芯碘吸附值≥1200.
▲14、报警提示功能：具有≥3种报警方式（包括但不限于语音报警提示、灯光报警提示、文字报警提示）。
▲15、紧急停止功能：具有紧急停止物理按键，在选错号码时、机器故障时，可一键快速终止打印，避免浪费包埋盒；
16、安全防护功能：具有检修维护门，打开检修门时，设备会自动停止打印，避免在维修过程中激光对人体造成伤害。
17、设备配备网络接口≥2个，USB接口≥3个。方便设备接入科室内网，便于整体化管理。
▲18、智能电源管理：自动休眠功能，将整机功耗降至30W以下，节能环保。
▲19、内置柔光照明灯，便于客户查看打印好的包埋盒信息，避免误拿。
20、打印过程中设备噪音≤60db。
21、质保期：≥3年，必须由厂家提供质保服务。
▲22、关联售后管理系统：设备具有自动关联厂家的售后管理系统功能，用户通过扫设备上的小程序码可查询设备相关信息，并向厂家和代理商的售后团队提交售后服务、查看进度、服务评价以及产品知识库。  

	四
	配套试剂/耗材要求：                      无

	五
	售后服务要求（免费保修期≥  5  年，现场响应时间：≤ 24 小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥ 7 年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



