| 包埋盒打号机采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 采用非接触式激光标刻技术，能打印数字、字母、汉字、字符、二维码、条形码及图像，适合无盖、连体带盖、分体带盖等多种包埋盒，多色打印。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 1、主机1台 2、国标电源线1条 3、收集盒1个 4、兼容储料盒6个 5、粉尘过滤芯1个 6、白色组织包埋盒6个 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） ▲1、打印原理：采用紫外冷激光打印技术，拒绝色带、喷墨的打印方式。 ▲2、激光器功率≥3W。 ▲3、设备内置≥8英寸彩色触控屏操作.拒绝外接屏幕。 4、对接病理系统：兼容≥4种系统，包括 LIS/HIS/PIS/PACS 等系统；可支持文件打印类型和驱动打印类型，兼容多种文件格式和标签格式。 5、上载方式：采用转盘式上载槽，包埋盒上载槽≥6个，单槽容纳量≥75个；可根据需求自动切换转盘工位，拒绝手动替换。 ▲6、输出方式：机身内置传感器，可实现收集托盘的自动进、出，单个托盘存储≥99个包埋盒；打印完成包埋盒需垂直放置于收集槽中，方便查看和随时取用； ▲7、颜色识别功能：可同时装载≥6种颜色包埋盒。无须进行通道和包埋盒颜色匹配，设备能够自动识别包埋盒颜色进行通道选定。 ▲8、颜色识别方式：内置智能颜色识别传感器，可自动识别包埋盒颜色记录对应参数；拒绝通道匹配的方式代替。 ▲9、打印速度：打印速度 ≤2.5 秒/个。 ▲10、扫描打印功能：设备内置扫描头，自动感应开启。可以扫描样本单上的病理号条码直接打印；扫描解码种类≥30种。 11、打印效果：打印的包埋盒字符抗酸抗碱、耐二甲苯、福尔马林、酒精腐蚀，耐刮擦，适宜长期保存。 ▲12、标配语音控制功能：内置语音控制系统，拒绝外接语音控制模块。 ▲13、粉尘净化系统：内置≥三层活性炭粉尘净化系统，标配真空负压吸附清洁装置，保护环境安全和操作者身体健康；滤芯碘吸附值≥1200. ▲14、报警提示功能：具有≥3种报警方式（包括但不限于语音报警提示、灯光报警提示、文字报警提示）。 ▲15、紧急停止功能：具有紧急停止物理按键，在选错号码时、机器故障时，可一键快速终止打印，避免浪费包埋盒； 16、安全防护功能：具有检修维护门，打开检修门时，设备会自动停止打印，避免在维修过程中激光对人体造成伤害。 17、设备配备网络接口≥2个，USB接口≥3个。方便设备接入科室内网，便于整体化管理。 ▲18、智能电源管理：自动休眠功能，将整机功耗降至30W以下，节能环保。 ▲19、内置柔光照明灯，便于客户查看打印好的包埋盒信息，避免误拿。 20、打印过程中设备噪音≤60db。 21、质保期：≥3年，必须由厂家提供质保服务。 ▲22、关联售后管理系统：设备具有自动关联厂家的售后管理系统功能，用户通过扫设备上的小程序码可查询设备相关信息，并向厂家和代理商的售后团队提交售后服务、查看进度、服务评价以及产品知识库。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求： 无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥ 5 年，现场响应时间：≤ 24 小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥ 7 年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |