| 组织包埋机采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途： 一、适用范围 - 医疗机构：医院病理科、检验科、手术室病理诊断 - 科研教育：医学院校、生命科学/医学/动植物科研院所 - 检测机构：食品检测、动植物检疫、法医鉴定 - 其他：生物制药、组织工程、病理切片中心 二、核心用途 - 组织固定与支撑：将脱水浸蜡后的组织包入熔化石蜡，冷却成蜡块，让组织获得均匀硬度与形态保持 - 切片制备基础：为后续石蜡切片机切出薄切片（3–5μm）做准备，用于显微镜观察 - 病理诊断：制作组织切片，用于肿瘤/炎症/病变的病理诊断与分型 - 科研与教学：细胞/组织形态观察、免疫组化、原位杂交、教学标本制作 - 样本长期保存：蜡块可常温长期存档，便于复查与科研回溯 |
| 二 | 设备配置与要求： 1 包埋机 1台 2 冷冻台 1台 3 电源线 2根 4 冷冻台电源延长线 1根 5 刮蜡板 1块 6 脚踏开关 1只 7 保险丝(10A) 4只 8 摄像头总成+监控主机+网线 1套 选配件 9 产品合格证 1份 10 产品保修卡 1份 11 使用说明书 1份 12 产品装箱单 1份 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 功能特点： ◇包埋、冷冻组合式设计：可联机工作实现自动双控联机操作,满足自动化控制需求 ◇七寸全视角电容触摸屏：动态界面设计;支持锁屏,息屏,多语言,亮度调节等功能 ◇自动定时开关机：支持工作时间设定，设备自动进入智能定时开、关机控制 ◇智能电压识别：自动监测市电电压，预警保护设备安全启动 ◇加热模式：八路加热分别独立控温，每个加热单元配有双重温控过热保护装置 ◇蜡缸强加热功能：蜡缸强加热功能可缩短化蜡时间，可根据需要选择开启 ◇蜡缸常开功能：非工作时间可保持石蜡液态,蜡液不翻滚,可根据需要选择开启 ◇蜡 缸：具有一键开启/关闭加热功能 ◇杂质过滤结构：双过滤网结构设计，可有效过滤杂质，提高包埋石蜡洁净度 ◇过滤网清理提示：可设置管道滤网清洁时间提醒，有效协助设备清洁维护 ◇精细恒流照明：灯光亮度无级可调，左右盒照明及注蜡照明智控功能 ◇小冰台制冷：半导体快速制冷，可独立控制启停，方便小组织定位 ◇蜡嘴流量可调、可定量：出蜡量可调、可控 ◇双控流蜡开关：手控、脚控任意选择，可任意关闭 ◇手控开关可翻折：可旋转调节，可折叠隐藏手控开关 ◇分离式大容量双保存盒：左、右、内、外双盒,兼容多种脱水蓝,左、右独立控温 ◇多功能加热大工作台：注蜡定位点、蜡块修复、倾斜导流槽、独立控温 ◇分离式多孔镊子台：可分离、左右6孔、可方便取出清洁，独立控温，一键加热清洗 ◇双加热废蜡盒：大容量，液位传感防溢蜡提示，独立控温 ◇防烫隔热扶手台：人机工程弧型靠手设计，在包埋工作时可有效隔离加热区域 ◇变频控制冷冻台：大冷台制冷温度可调可控，并配有超低温制冷模式 ◇大冷台控制模式：支持随包埋设备联机控制，可定时或延时启停，也可单独控制 ◇大容量制冷工作台：支持摆放10排x7个不锈钢包埋底模或约140个包埋盒 ◇可配置放大镜：多角度调节放大镜适宜较小组织包埋(选配) ◇可配置摄像装置：多角度可调视频监控支持数据传输与追溯管理，易查漏补缺(选配) ◇可配置扫码装置：包埋盒智能扫码适合信息追溯(选配) ◇可配置包埋压锤：多规格包埋压锤适合不同包埋底模(选配) ◇可配置电加热镊子：电控恒温镊子独立控温，支持有线控制或无线控制(选配) ◇独立控制加热单元：8个 ◇蜡缸、左右保存盒、蜡嘴、工作台、镊子台温度控制范围：室温~ 75℃（85℃、99℃可选） ◇废蜡盒温度控制范围：室温 ~ 58℃ ◇加热镊子温度控制范围：室温 ~ 65℃（选配） ◇自动运行定时时间设置范围：一周内任意天，任意时，分（10分递增） ◇蜡嘴流量调节范围：0 ~ 400 mL/分钟 ◇控制注蜡时长范围：0.1秒~ 10秒 ◇管道滤网：2只 ◇工作台排蜡孔：4孔强排蜡 ◇滤网清洁提醒设置范围：1~ 30天 ◇废蜡盒溢出高度设置范围：0 ~ 100%，以20%递增 ◇包埋机小冰台工作温度：低于室温约25℃ ◇照明亮度调节： 0~100无级调控 ◇显示屏亮度调节：0~100无级调控 ◇大冷台联动延时范围：0~150分钟 ◇蜡缸容积尺寸：约6L (524×110 x 110 mm) ◇保存盒容积尺寸：约2只×2.3L(247×182×55mm)(单盒容纳210只脱水盒) ◇废蜡盒容积尺寸：约2只×1L(180×160×40mm) ◇包埋工作台尺寸：约558×110 mm ◇包埋小冰台尺寸：约70×55 mm ◇包埋压锤尺寸：约10×10, 7×12, 15×15, 20x20mm 可定制 ◇冷冻台温度设置范围：5 ~ -20℃；附有超强制冷模式 ◇冷冻台工作台面尺寸：395×390 mm ◇冷冻台面承载量：约140个包埋盒或70个不锈钢包埋底模 ◇电源电压： AC110 ~ 120V / AC 220 ~ 240V ◇频 率：50Hz / 60Hz ◇最大功率：约1000W; 300W ◇整机尺寸：约590×675×373 mm ◇整机重量：约36kg |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__2__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__5_ 年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |