	组织包埋机采购需求

	

	一
	适用范围及用途：
一、适用范围
- 医疗机构：医院病理科、检验科、手术室病理诊断
- 科研教育：医学院校、生命科学/医学/动植物科研院所
- 检测机构：食品检测、动植物检疫、法医鉴定
- 其他：生物制药、组织工程、病理切片中心
 
二、核心用途
- 组织固定与支撑：将脱水浸蜡后的组织包入熔化石蜡，冷却成蜡块，让组织获得均匀硬度与形态保持
- 切片制备基础：为后续石蜡切片机切出薄切片（3–5μm）做准备，用于显微镜观察
- 病理诊断：制作组织切片，用于肿瘤/炎症/病变的病理诊断与分型
- 科研与教学：细胞/组织形态观察、免疫组化、原位杂交、教学标本制作
- 样本长期保存：蜡块可常温长期存档，便于复查与科研回溯

	二
	设备配置与要求：
1 包埋机 1台 
2 冷冻台 1台 
3 电源线 2根 
4 冷冻台电源延长线 1根 
5 刮蜡板 1块 
6 脚踏开关 1只 
7 保险丝(10A) 4只 
8 摄像头总成+监控主机+网线 1套 选配件
9 产品合格证 1份 
10 产品保修卡 1份 
11 使用说明书 1份 
12 产品装箱单 1份

	三
	技术参数与性能要求：
功能特点：
◇包埋、冷冻组合式设计：可联机工作实现自动双控联机操作,满足自动化控制需求
◇七寸全视角电容触摸屏：动态界面设计;支持锁屏,息屏,多语言,亮度调节等功能
◇自动定时开关机：支持工作时间设定，设备自动进入智能定时开、关机控制
◇智能电压识别：自动监测市电电压，预警保护设备安全启动
◇加热模式：八路加热分别独立控温，每个加热单元配有双重温控过热保护装置
◇蜡缸强加热功能：蜡缸强加热功能可缩短化蜡时间，可根据需要选择开启
◇蜡缸常开功能：非工作时间可保持石蜡液态,蜡液不翻滚,可根据需要选择开启
◇蜡    缸：具有一键开启/关闭加热功能
◇杂质过滤结构：双过滤网结构设计，可有效过滤杂质，提高包埋石蜡洁净度
◇过滤网清理提示：可设置管道滤网清洁时间提醒，有效协助设备清洁维护
◇精细恒流照明：灯光亮度无级可调，左右盒照明及注蜡照明智控功能
◇小冰台制冷：半导体快速制冷，可独立控制启停，方便小组织定位
◇蜡嘴流量可调、可定量：出蜡量可调、可控
◇双控流蜡开关：手控、脚控任意选择，可任意关闭
◇手控开关可翻折：可旋转调节，可折叠隐藏手控开关
◇分离式大容量双保存盒：左、右、内、外双盒,兼容多种脱水蓝,左、右独立控温
◇多功能加热大工作台：注蜡定位点、蜡块修复、倾斜导流槽、独立控温
◇分离式多孔镊子台：可分离、左右6孔、可方便取出清洁，独立控温，一键加热清洗
◇双加热废蜡盒：大容量，液位传感防溢蜡提示，独立控温
◇防烫隔热扶手台：人机工程弧型靠手设计，在包埋工作时可有效隔离加热区域
◇变频控制冷冻台：大冷台制冷温度可调可控，并配有超低温制冷模式
◇大冷台控制模式：支持随包埋设备联机控制，可定时或延时启停，也可单独控制
◇大容量制冷工作台：支持摆放10排x7个不锈钢包埋底模或约140个包埋盒
◇可配置放大镜：多角度调节放大镜适宜较小组织包埋(选配)
◇可配置摄像装置：多角度可调视频监控支持数据传输与追溯管理，易查漏补缺(选配)
◇可配置扫码装置：包埋盒智能扫码适合信息追溯(选配)
◇可配置包埋压锤：多规格包埋压锤适合不同包埋底模(选配)
◇可配置电加热镊子：电控恒温镊子独立控温，支持有线控制或无线控制(选配)
◇独立控制加热单元：8个
◇蜡缸、左右保存盒、蜡嘴、工作台、镊子台温度控制范围：室温~ 75℃（85℃、99℃可选）
◇废蜡盒温度控制范围：室温 ~ 58℃
◇加热镊子温度控制范围：室温 ~ 65℃（选配）
◇自动运行定时时间设置范围：一周内任意天，任意时，分（10分递增）
◇蜡嘴流量调节范围：0 ~ 400 mL/分钟
◇控制注蜡时长范围：0.1秒~ 10秒
◇管道滤网：2只
◇工作台排蜡孔：4孔强排蜡
◇滤网清洁提醒设置范围：1~ 30天
◇废蜡盒溢出高度设置范围：0 ~ 100%，以20%递增
◇包埋机小冰台工作温度：低于室温约25℃ 
◇照明亮度调节： 0~100无级调控
◇显示屏亮度调节：0~100无级调控
◇大冷台联动延时范围：0~150分钟
◇蜡缸容积尺寸：约6L (524×110 x 110 mm)
◇保存盒容积尺寸：约2只×2.3L(247×182×55mm)(单盒容纳210只脱水盒)
◇废蜡盒容积尺寸：约2只×1L(180×160×40mm)
◇包埋工作台尺寸：约558×110 mm
◇包埋小冰台尺寸：约70×55 mm
◇包埋压锤尺寸：约10×10, 7×12, 15×15, 20x20mm 可定制
◇冷冻台温度设置范围：5 ~ -20℃；附有超强制冷模式
◇冷冻台工作台面尺寸：395×390 mm
◇冷冻台面承载量：约140个包埋盒或70个不锈钢包埋底模
◇电源电压： AC110 ~ 120V / AC 220 ~ 240V
◇频    率：50Hz / 60Hz
◇最大功率：约1000W; 300W
◇整机尺寸：约590×675×373 mm
            
◇整机重量：约36kg

	四
	配套试剂/耗材要求：无

	五
	售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__2__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__5_ 年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



