
	无创心输出测量仪采购需求

	

	一
	适用范围及用途：因新生儿、儿科重症病患的疾病复杂性，以及具有发病急、病情变化快等专科特点，无创心输出测量仪可提高重症病房疾病诊断的准确性、及时性和病情动态监测、评估，指导临床休克、呼吸困难等危重病人诊治，高效挽救病人生命，提高救治率。该设备可无创、连续、实时动态监测重症患者的血流动力学状况，为临床医生快速诊断、液体容量管理、药物滴定等提供相应的指导，持续监测患者用药前后各项指标变化情况。 2分钟即可测出各项指标，对操作者无特殊要求。能有效实施床旁监测，可避免危重病人搬动所致风险。产品在NICU病房采用工作站模式工作，监测参数全面，也可在急救转运过程中使用，实时评估转运过程中患者状况，提高抢救成功率。

	二
	设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。                     1 无创心输出量测量仪主机 台  1
2 病人测量电缆线 个 1
3 电源线 个 1
4 电脑通讯线 个 1
5 装载盒 个 1
6 简易操作手册（中英文） 本 1

	三
	技术参数与性能要求：1、主要技术指标
▲1、工作原理：电子心力测量法
▲2、 设备可应用于早产儿,新生儿（≥0.5kg）,儿童及成人所有年龄患者
3、STR收缩时间比值可以提供与心脏彩超EF值的参考
4、可设置数据保存时间，不少于四种显示模式，可相互切换(同时提供≥6个彩色参数条状图), 变化趋势，带正常值范围和数值
5、可提供阻抗微分, 时间/阻抗微分和心电图信号放大功能
★6、起搏器优化功能软件，用方便、迅速的方法为CRT起搏器植入患者获得最佳（AV和VV间隔）设置，保证患者最佳预后
7、内置可充电电池,可持续时间≥120分钟
8、专用软件将患者测量数据输出到PC，以微软Excel形式保存，并通过笔记本电脑软件保存为方便临床或科研用的各种文本形式
2、主要技术参数
▲1、无创、可连续动态监测，依据临床需求可设置时间间隔，最小可精确到每次心跳。
2、血流排量
2.1、SV  每博输出量，监测范围：1 – 200ml
     SI=SV/BSA(体表面积)，每博输出量指数，监测范围：0.5-2500ml/m2
2.2、HR心率，30-350bpm
2.3、CO  心排量，监测范围：0.1 – 20 l/min
CI=CO/BSA(体表面积)，监测范围：0.05-250 l/min/ m2
3、血管系统
3.1、SVR 外周血管阻力，监测范围：200-38000 dynes / sec / cm -5
        SVRI=SVR/(体表面积)，监测范围：200-15000 dynes / sec / cm-5 / m2
4、心肌收缩力
★4.1、ICON心肌收缩力指数(直接测量非计算得出)，监测范围：1-200
★4.2、VIC  心肌收缩力指数变异，监测范围：1%-50%
4.3、STR（PEP/LVET） 收缩时间比例，监测范围：0.1-0.9（10%-90%）
4.4、CPI  心脏功能指数，监测范围：0.01-1.0BSA
4.5、PEP  预射血期，监测范围：50-200ms
4.6、LVET  左室射血时间，监测范围：100-400ms
5、液体状态
5.1、TFC  胸液体容积，监测范围：5-100kohm^-1
5.2、SVV  每搏输出量变异，监测范围：1-50%
5.3、FTC  校正左室射血时间，监测范围：50-900ms
6、氧合状况
6.1、DO2  输氧量，监测范围：0-1567ml/min
6.2、DO2I 输氧指数，监测范围：0-3000ml/min/㎡
7、报警
7.1、各项参数可自动显示正常值区间，且参数有异常报警功能
7.2、传感器状态、系统故障和电池电量低报警等
7.3、声音和可视报警
3、设备配置
▲1、数据显示：CO/CI、SV/SI、HR、SVR/SVRI、ICON、VIC、STR、CPI、TFC、SVV等不少于18项。
2、报警功能
2.1、高低心输出量及其所有容量参数
2.2、高低血管阻力及其所有阻力参数
2.3、传感器状态、系统故障和电池电量低报警
2.4、声音和可视报警
2.5、信号指示灯
2.6、心电信号指示灯
2.7、起博器指示灯
2.8、报警指示灯
3、内置可充电电池,可持续时间≥120分钟
4、专用软件将患者测量数据输出到PC，以微软Excel形式保存，并通过笔记本电脑软件保存为方便临床或科研用的各种文本形式
5、机器内存≥256M，可即时导出，存储≥12000笔数据

	四
	配套试剂/耗材要求：                                                  无专机专用耗材

	五
	售后服务要求（免费保修期≥_1_年，现场响应时间：≤_24_小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__8__年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



