
	经皮黄疸仪采购需求

	

	一
	适用范围及用途：适用于新生儿高胆红素血症（新生儿黄疸）的动态监测、筛查及经皮胆红素值的测定。在临床中可免除反复抽血给婴儿造成的痛苦、减轻了抽血给医护人员带来的困难。通过经皮黄疸测试仪监测新生儿皮肤黄染变化情况，能够早期筛查出新生儿病理性黄疸，一旦发现新生儿胆红素值超过一定的数值范围，即可采取积极措施，将高胆红素血症对新生儿的伤害降低。通过无创方式，快速、准确地评估新生儿胆红素水平，辅助临床诊断，并可用于指导黄疸干预治疗及出院后随访。

	二
	设备配置与要求：经皮黄疸仪主机（手持式，轻便小巧）、经皮黄疸仪底座（含标准校验屛，用于设备校准及充电）、电源适配器（输入AC100-240V，输出符合设备要求）

	三
	技术参数与性能要求：
1.内部电源供电时，主机电源类型：锂电池
2.光源: 氙闪光灯
3.测量方式:光反射式等
4.★光源寿命：不低于150000次
5.底座内置检查屏
6.最大显示值：≥25.0 mg/dL (425μmol/L)
7.准确度：± 1.5 mg/dL （±25.5μmol/L）
8.重复性：≤3%
9.信息提示：低电压提示
10.检查屏(波长为550nm和461nm光谱的透过率之比为)：
1)预定值为“0”的检查屏为1±0.1；
2)预定值为“20”的检查屏为5±0.5
11.平均测量功能：可设置1～5次平均测量方式
12.时间设置：可实现时间日期的修改
13.声音设置：触摸屏按键音可设置为开/关
14.亮度调节：屏幕亮度5级调节
15.测量单位：测量单位可在mg/dL和μmol/L间切换
16.屏幕保护：屏幕保护时间可设置
17.★历史数据保存：可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间、测量是进行优先权，蓝光完成标志的标记
18.★≥3.0英寸彩色触摸屏，中文操作，大字符显示，同时显示≥3个数据
19.重量≤250g，方便携带
20.数据存储：可储存不少于100个患者的数据
21.★内置充电电池，长效续航，充满可连续使用2000次
22.当充电不足，或内部电压过低时，屏幕电池符号亮起
23.自动关机功能:不在工作状态下，设备放置≥10分钟，电源会变为关闭状态。

	四
	配套试剂/耗材要求：无

	五
	售后服务要求（免费保修期≥__三_年，现场响应时间：≤__四__小时，维修期间供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__六__年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



