| 血气分析仪采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途： 1.适用于检验科和床旁诊断的血气标本分析，进行血气、电解质、代谢物和血氧同时测定，具备便携、准确、快速、精密度好、免维护免保养等特点。 2.▲检测项目：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca2+、Glu、Lac、nTBil、总血红蛋白，氧合血红蛋白，还原血红蛋白，碳氧血红蛋白，高铁血红蛋白，氧饱和度等； 3.★计算项目：BE、BEecf 、HCO3－act,HCO3- std , O2SaT、TO2、O2CT，PO2(A-a),PO2(a/A),AG,Ca2+(7.4），pO2/FiO2等, 测试+计算项目≥45项 |
| 二 | 设备配置与要求（单台标配）： 1.主机 1台 2.条码扫描枪 1把 3.条码枪支架 1个 4.电源线 1根 5.通讯线 1根 6.不间断电源（2KW） 1台 7.品牌电脑 1台 8.激光打印机 1台 9.样本混匀器 1台 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 1.★进样方式：全自动吸样进样，无需手动调整吸样针。毛细采血管或安剖瓶进样时无需另接适配器 2.测试方法：电极法，光学法等。 3.▲测试速度：≤60s全参数。 4.最低用血量≤100uL。 5.样本类型：动脉血、静脉血、动静脉混合血、透析液、胸腹水等。 6.具备完善的定标机制，能够通过不低于4种不同类型的定标模式，确保检测结果的准确性。 7.试剂盒出厂有效期均≥180天，上机效期≥28天。 8.▲试剂盒初始化时间：试剂盒上机后能够在不超过25分钟时间内自动完成初始化。 9.具有智能化质控系统，质控品集成在分析包内，主动进行实时、连续的质量控制，能及时发现问题，自动识别错误并纠错，自动生成质控报告。 10.仪器能够检测到干扰物质并将受影响的结果标记出来。 11.可连接医院实验室信息管理系统。 12.可自定义测量单位，数据打印形式，参考及报警范围。 13.可提供配套的血气分析检测信息化管理系统。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求： 1.血气测定试剂盒：最小包装量≤200人份，年使用量10000人次 2.可提供室内质控品，用于进行全院POCT项目比对 |
| 五 | 售后服务要求免费保修期≥__5__年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间可以提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__5__年 |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |