| 活度计采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途： 核医学科放射性γ、β、α核素活度精准检测。 |
| 二 | 设备配置与要求： 嵌入在手工热室中，测量γ、β、α核素。配备工作站台式主机 1台。 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 一、活度计（2套） 1.电离室 1）类型：薄壁深井型 2）填充气体：≥12 个大气压的超纯氩 ▲2.测量范围 1）类型：自动测距 2）活动：最大 250 GBq (6 Ci), 3）分辨率：最大 0.1 µCi (0.01 MBq) 3.显示屏 1）类型：≥8“VGA 彩色液晶触摸屏显示器 2）格式：直读 Bq/Ci、Bq/Ci 单位显示可选 3）显示值：核素名称（符号，质量数），校准数等 4）精度：优于±2％ 5）线性度：±2％ 6）响应时间： 2 秒，4 至 16 秒（非常低的活性样品） 7）偏置电压：≥500V+ 4.测量重复性 ▲1）重复性：24 小时内±1％，在此期间连续地校准所有的时间的总体精度 精度决定于：校准的具体核素和示例配置；用于静电计校准的标准源准确度 5.测试 1）诊断：计划全面测试，系统存储器 2）日报：自动调零，自动背景调整，数据检查，准确性和一致性，电压测试 3）增强：线性，几何，条形 QC 6.核数据 1）核素键：≥28 个可编程键 ▲2）系统内存：超过 80 核素（CAL 数量和半衰期） ▲3）标准的源数据：系统内存：CO-57，钴-60，钡-133，铯-137 的标准源数据 4）Mo-99测定、方法：滤罐或 CAPMAC、测量值：Mo-99 洗提, Tc-99m, Tc-99m/Mo-99 比率 ▲二、内置半导体探测器、具备能谱分析功能、具备α粒子测量技术，可实现镭-223，锕-225活度测量。（1台） 1）能量范围:25Kev以上的X、γ及其1Mev以上的β核素及α核素。 2）量程范围:1uCi-10Ci(Tc-99m)。 3）显示分辨:0.01Ci 4）测量精度:1-2% ±1。 5）静电计精度:好于1%。 6）可采用居里(Ci)或贝可(Bq)两种显示单位方式 7）测量速度:读数95%的典型时间为3-5秒。 8）几何响应:样品轴向变动2cm，读数变动士0.5%。 ★三、台式工作站主机 （1台） 2.1配置：，内存≥32GB DR4，固态硬盘≥1Tb ， 硬盘≥4000GB 独立显卡≥12G, ≥27寸 2K 显示器 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求： 无 |
| 五 | 售后服务要求：免费保修期≥1年，现场响应时间：≤24小时，设备使用年限≥8年 |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |