## Sheet1
类别 | 材料名称 | 规格型号 | 技术参数
1 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯（CS系列凝血反应杯）(SUC-400A) | 3000个 | 1、主要组成成分：优质塑料 2、材质特性：透明，内壁光滑，一次性使用，不卡机 3、用途 ： 用于凝血检测的反应杯 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪
2 | 全自动血液凝固分析装置清洗液（GSA-500A）(964-0631-3) | 50mLx1 | 1、预期用途：本产品用于清洁全自动血凝仪的取样器。 2、主要成分：次氯酸钠1.0%（指氯浓度）。 3、包装规格：50mLx1 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪
3 | 全自动血液凝固分析装置清洗液（Ⅱ）（CS系列用）（GSZ-510A）(974-0581-0) | 5L | 1、预期用途：本产品用于清洁全自动血凝仪的取样器。 2、包装规格：5L 3、主要成分：盐酸0.16%，非离子表面活性剂0.5%。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪。
4 | 血小板聚集功能检测试剂盒ADP（比浊法） | 0.625 mL×3 | 1、预期用途：用于体外检测人血浆样本中的血小板聚集率。 2、包装规格：R1：10×1mL，R2：2×5mL 3、主要成分：二磷酸腺苷。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪。
5 | 血小板聚集功能检测试剂盒（AA激活的比浊法） | R1：10×0.5mL，R2：2×5mL | 1、预期用途：用于体外检测人血浆样本中的血小板聚集率。 2、包装规格：R1：10×1mL，R2：2×5mL 3、主要成分：花生四烯酸钠盐、氯化钠。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪。
6 | 抗Xa测定试剂盒（发色底物法）(RS5012001-D) | 稀释液R1：1×20ml、R2：1×6ml、R3：1×6ml | 1、预期用途：采用发色底物法体外定量测定人枸橼酸钠血浆中低分子量肝素（简称：LMWH）和普通未分级肝素（简称：UFH）的含量。 2、包装规格：稀释液R1：1×20ml、R2：1×6ml、R3：1×6ml 3、检验原理：发色底物法 4、主要成分: R1稀释液:TriS-EDTA PH8.4 R2冻干试剂:三羟甲基氨基甲烷(Tris)、活化因子X(FXa)、氯化钠(NaCl)、聚乙二醇8000(PEG8000) R3 冻干试剂：三羟甲基氨基甲烷(Tris)、显色底物、氯化钠(NaCl)、聚乙二醇8000(PEG8000)。 5、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪。
7 | 血小板聚集功能（花生四烯酸）检测试剂盒（比浊法）Revohem AA(BV413997) | 0.625 mL×3 | 1、预期用途：用于体外检测人血浆样本中的血小板聚集率。 2、包装规格：0.625 mL×3 3、检验原理：比浊法 4、主要成分:花生四烯酸试剂:复溶得到12mmol/L花生四烯酸液。 5、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪。
8 | α2-抗纤溶酶活性测定试剂盒（发色底物法）Berichrom α2-Antiplasmin(OUBU15) | 1) 纤溶酶：3×5mL；2) 纤溶酶底物：3×2mL；3) 缓冲液：1×15mL | 1、预期用途：用于检测人血浆中a2-抗纤溶酶的活性；该产品辅助诊断遗传性或获得性纤溶酶缺乏和纤溶治疗效果。 2、包装规格：1) 纤溶酶：3×5mL；2) 纤溶酶底物：3×2mL；3) 缓冲液：1×15mL 3、检验原理：发色底物法 4、主要成分: 冻干纤溶酶(人):工作液浓度:0.1CTA U/mL； 冻干纤溶酶底物:工作液浓度: HD-正缬氨酰环己基丙氨酸一赖氨酰一P-氮苯胺(HD-Nva-CHA-ys-pNA)3mmol/L； 缓冲液:KH2PO4:(100mmol/L)、NaCl(9g/L)、甘油(250g/L)，pH 7.5； 防腐剂:叠氮钠(<1g/L)。 5、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪。
9 | 因子X活性测定试剂盒(凝固法)(10因子)(OTXY13) | 3x1mL | 1、预期用途：用于检测人血浆中凝血因子X的活性。 2、包装规格：3x1mL 3、检测方法：凝固法 4、主要成分：乏X因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留因子X的活性≤1%，乏因子血浆采用免疫吸附法从正常血浆中制备。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、性能指标： 检测范围：凝血因子X活性测定范围为1%~100%，提高标本稀释度范围增至200%； 最小检测限:6.2%活性的X因子。
10 | 因子II活性测定试剂盒(凝固法)(2因子)(OSGR13) | 3x1mL | 1、预期用途：用于检测人血浆中凝血因子II的活性。 2、包装规格：3x1mL 3、检测方法：凝固法 4、主要成分：乏II因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留因子II的活性≤1%，乏因子血浆采用免疫吸附法从正常血浆中制备。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、性能指标： 检测范围：凝血因子II活性测定范围为1%~100%，提高标本稀释度范围增至200%； 最小检测限:6.1%活性的II因子。
11 | 因子VII活性测定试剂盒(凝固法)(7因子)(OTXV13) | 3x1mL | 1、预期用途：用于检测人血浆中凝血因子VII的活性。 2、包装规格：3x1mL 3、检测方法：凝固法 4、主要成分：乏VII因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留因子VII的活性≤1%，乏因子血浆采用免疫吸附法从正常血浆中制备。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、性能指标： 检测范围：凝血因子VII活性测定范围为1%~100%，提高标本稀释度范围增至200%； 最小检测限:5.8%活性的VII因子。
12 | 因子XII活性测定试剂盒(凝固法)(12因子)(OSDG13) | 3x1mL | 1、预期用途：用于检测人血浆中凝血因子XII的活性。 2、包装规格：3x1mL 3、检测方法：凝固法 4、主要成分：乏XII因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留因子XII的活性≤1%，乏因子血浆采用免疫吸附法从正常血浆中制备。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、性能指标： 检测范围：凝血因子XII活性测定范围为1%~100%，提高标本稀释度范围增至200%； 最小检测限:3.0%活性的XII因子。
13 | 因子IX活性测定试剂盒(凝固法)(9因子)(OTXX17) | 8x1mL | 1、预期用途：用于检测人血浆中凝血因子IX的活性。 2、包装规格：8x1mL 3、检测方法：凝固法 4、主要成分：乏IX因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留因子IX的活性≤1%，乏因子血浆采用免疫吸附法从正常血浆中制备。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、性能指标： 检测范围：凝血因子IX活性测定范围为1%~100%，提高标本稀释度范围增至200%； 最小检测限:1.0%活性的IX因子。
14 | 因子VIII活性测定试剂盒(凝固法)(8因子)(OTXW17) | 8x1mL | 1、预期用途：用于检测人血浆中凝血因子VIII的活性。 2、包装规格：8x1mL 3、检测方法：凝固法 4、主要成分：乏VIII因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留因子VIII的活性≤1%，乏因子血浆采用免疫吸附法从正常血浆中制备。 5、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 6、性能指标： 检测范围：凝血因子VIII活性测定范围为1%~100%，提高标本稀释度范围增至200%； 最小检测限:1.0%活性的VIII因子。
15 | 因子XI活性测定试剂盒(凝固法)(11因子)(OSDF13) | 3x1mL | 1、预期用途：用于检测人血浆中凝血因子XI的活性。 2、包装规格：3x1mL 3、检测方法：凝固法 4、主要成分：乏XI因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留因子XI的活性≤1%，乏因子血浆采用免疫吸附法从正常血浆中制备。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、性能指标： 检测范围：凝血因子XI活性测定范围为1%~100%，提高标本稀释度范围增至200%； 最小检测限:0.7%活性的XI因子。
16 | 因子V活性测定试剂盒(凝固法)(5因子)(ORSM19) | 8x1ml | 1、预期用途：用于检测人血浆中凝血因子V的活性。 2、包装规格：8x1mL 3、检测方法：凝固法 4、主要成分：乏V因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留因子V的活性≤1%，乏因子血浆采用免疫吸附法从正常血浆中制备。 5、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 6、性能指标： 检测范围：凝血因子V活性测定范围为1%~100%，提高标本稀释度范围增至200%； 最小检测限:5.8%活性的V因子。
17 | 病理范围定值质控血浆Control Plasma P(OUPZ17) | 10×1.0 mL | 1、预期用途：用于凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、凝血酶时间（TT）、纤维蛋白原（FIB）、抗凝血酶Ⅲ（ATⅢ）、巴曲酶/爬虫酶时间测定的质量控制。 2、包装规格：10x1.0mL 3、主要成分：由新鲜正常人枸橼酸混合血浆制成。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、性能指标： 批内不精密度：检测相同批号的Ci-Trol 1，所得PT、APTT测定结果的变异系数，CV≤5%。
18 | 正常范围定值质控血浆ControL PLasma N(ORKE41) | 10×1.0 mL | 1、预期用途：用于凝血检测的质量控制。 2、包装规格：10x1.0mL 3、主要成分：枸橼酸盐处理的人血浆。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、性能指标： 批内不精密度：用试剂测试同一批号的待测质控，所得结果的变异系数（CV）应≤30%。
19 | 校准品Standard Human Plasma(ORKL17) | 10×1.0 mL | 1、预期用途：用于凝血和纤维蛋白溶解试验的校准。 用于下列检测项目的校准： 凝血酶原时间(PT) ，纤维蛋白原(Clauss方法) ，凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ和vWF ，抑制物：抗凝血酶Ⅲ、蛋白C、蛋白S、α2-抗纤溶酶 ，纤溶酶原。 2、包装规格：10x1.0mL 3、主要成分：标准人类血浆来源于经选择的健康供血者的枸橼酸混合血浆。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、性能指标： 瓶间差：PT变异系数，CV≤5%。
20 | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法） | 10x5mL | 1.试剂项目：纤维蛋白原（FIB）检测试剂项目；FIB支持Clauss和演算法两种方法； 2.项目拓展：提供同品牌不少于PT、APTT、TT、D-二聚体、FDP、AT-III等液体试剂项目； 3.试剂形态：液态试剂，非冻干粉； 4.适配机型：适配希森美康CS-5100仪器平台，需要提供说明书作为佐证； 5.试剂效期：试剂有效期大于等于12个月，开封后2-8℃可保存大于13天； 6.试剂抗干扰性：样本中胆红素≤10mg/dL、血红蛋白≤500mg/dL和甘油三酯≤2000mg/dL不会对试验结果产生干扰，需要提供说明书作为佐证； 7.重复性：重复测定质控血浆变异系数应≤8%，需要提供说明书作为佐证； 8.批间差：不同批号试剂批间差的变异系数应≤15%，需要提供说明书作为佐证； 9.性能要求：须提供适配本实验仪器性能验证报告。
21 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | 10x10mL | 1.试剂项目：凝血酶原时间（PT）检测试剂项目，可计算国际标准化比值（INR）； 2.项目拓展：可提供同品牌不少于APTT、TT、FIB、D-二聚体、FDP、AT-III等液体试剂项目； 3.试剂形态：液态试剂，非冻干粉； 4.适配机型：适配希森美康CS-5100仪器平台，需要提供说明书作为佐证； 5.试剂效期：应用基因重组技术，试剂有效期大于等于16个月，开封2-8℃可保存大于13天； 6.正常人血浆检测值参考范围应为：10.0~14.0秒； 7.试剂抗干扰性：样本中胆红素≤20mg/dL、血红蛋白≤500mg/dL和甘油三酯≤2000mg/dL时不会对试验结果产生干扰，需要提供说明书作为佐证； 8.重复性：重复测定质控血浆变异系数应≤5%，需要提供说明书作为佐证； 9.批间差：不同批号试剂批间差的变异系数应≤10%，需要提供说明书作为佐证； 10.性能要求：须提供适配本实验仪器性能验证报告。
22 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | 凝血酶时间测定试剂：10×5mL；缓冲液：1×50mL | 1.试剂项目：凝血酶时间检（TT）测试剂项目； 2.项目拓展：提供同品牌不少于PT、APTT、FIB、D-二聚体、FDP、AT-III等液体试剂项目； 3.试剂形态：液态试剂，非冻干粉； 4.适配机型：适配希森美康CS-5100仪器平台，需要提供说明书作为佐证； 5.试剂效期：试剂有效期大于等于12个月，开封2-8℃可保存大于13天； 6.试剂抗干扰性：样本中胆红素≤40mg/dL、血红蛋白≤500mg/dL 和甘油三酯≤2000mg/dL不会对试验结果产生干扰，需要提供说明书作为佐证； 7.正常人血浆检测值参考范围应为：≤20.0秒； 8.重复性：重复测定质控血浆变异系数应≤5%，需要提供说明书作为佐证； 9.批间差：不同批号试剂批间差的变异系数应≤10%，需要提供说明书作为佐证； 10.性能要求：须提供适配本实验仪器性能验证报告。
23 | 氯化钙溶液 | 10×15mL | 1、预期用途：用于凝血试验。 2、主要成分：氯化钙（CaCl2 ）：0.025mol/L。 3、包装规格：10×15mL 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪
24 | 缓冲液 | 10x15mL | 1、预期用途：用于凝血试验。 2、主要成分：由2.84×10－2M 巴比妥钠和1.25×10-1M 氯化钠组成；pH7.35±0.1。 3、包装规格：10×15mL 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪
25 | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） | b）试剂(INNOVANCE D-Dimer)：6×4.0mL；缓冲液(INNOVANCE D-Dimer)：6×5.0mL；补充试剂(INNOVANCE D-Dimer)：6×2.6mL；样本稀释液(INNOVANCE D-Dimer)：6×5.0mL；校准品(INNOVANCE D-Dimer)：2×1.0mL。(CN) | 1.试剂项目：D-二聚体检测试剂项目； 2.项目拓展：可提供同品牌不少于PT、APTT、TT、FIB、FDP、AT-III等液体试剂项目； 3.试剂形态：液态试剂，非冻干粉； 4.适配机型：适配希森美康CS-5100仪器平台，需要提供说明书作为佐证； 5.试剂有效期大于16个月，开封后2-8℃可保存大于13天。可用于静脉血栓(VTE)排除诊断及有明确的cut off值；（出示说明书作为证明材料） 6.试剂抗干扰性：样本中胆红素≤10mg/dL、血红蛋白≤500mg/dL、甘油三酯≤550mg/dL和类风湿因子≤1000IU/mL不会对试验结果产生干扰，需要提供说明书作为佐证； 7.检测范围：直接线性范围≥10mg/L； 8.性能要求：须提供适配本实验仪器性能验证报告。
26 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 10×10mL (FSL) | 1.试剂项目：活化部分凝血活酶时间（APTT）检测试剂项目； 2.项目拓展：可提供同品牌不少于PT、TT、FIB、D-二聚体、FDP、AT-III等液体试剂项目； 3.试剂形态：液态试剂，非冻干粉； 4.适配机型：适配希森美康CS-5100仪器平台，需要提供说明书作为佐证； 5.试剂效期：试剂有效期大于等于16个月，开封2-8℃可保存大于13天； 6.正常人血浆检测值参考范围应为：21.0~35.0秒； 7.试剂抗干扰性：样本中胆红素≤20mg/dL、血红蛋白≤500mg/dL和甘油三酯≤2000mg/dL时不会对试验结果产生干扰，需要提供说明书作为佐证； 8.重复性：重复测定质控血浆变异系数应≤5%，需要提供说明书作为佐证； 9.批间差：不同批号试剂批间差的变异系数应≤10%，需要提供说明书作为佐证； 10.性能要求：须提供适配本实验仪器性能验证报告。
27 | D-二聚体质控试剂盒 | 1) D-二聚体质控品1（INNOVANCE D-Dimer CONTROL 1）：5×1mL；2) D-二聚体质控品2（INNOVANCE D-Dimer CONTROL 2）：5×1mL | 1、预期用途：该产品用于检测D-二聚体正常范围和病理学范围项目时的质量控制。当用D-二聚体检测试剂盒（INNOVANCE D-Dimer）检测正常范围和病理学范围的标本中的D-二聚体时，用于评估检测结果的精密度和分析偏差。 2、包装规格： 1) D-二聚体质控品1（INNOVANCE D-Dimer CONTROL 1）：5×1mL； 2) D-二聚体质控品2（INNOVANCE D-Dimer CONTROL 2）：5×1mL。 3、主要成分： 质控品是基于冻干的人血浆的产品，该产品含有D-二聚体。 防腐剂： 5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮和2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(＜1mg/L)、叠氮钠(＜1g/L)。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、性能指标： 批内不精密度:待测质控的批内不精密度（CV%）应≤5%。
28 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解缓冲液①：10mL×2 | 1.试剂项目：纤维蛋白(原)降解产物FDP检测试剂项目； 2.试剂拓展：可提供同品牌不少于PT、APTT、TT、FIB、D-二聚体、AT-III等液体试剂项目； 3.试剂形态：液态试剂，非冻干粉； 4.适配机型：适配希森美康CS-5100仪器平台，需要提供说明书作为佐证； 5.试剂效期：试剂有效期大于等于16个月，开封2-8℃可保存大于13天； 6.试剂抗干扰性：样本中胆红素≤10m/dL、血红蛋白≤500mg/dL和甘油三酯≤625ng/dL不会对试验结果产生干扰，需要提供说明书作为佐证； 7.重复性：重复测定质控血浆，低值质控CV应≤15%，低值质控CV应≤10%，需要提供说明书作为佐证； 8.批间差：不同批号试剂批间差的变异系数应≤15%，需要提供说明书作为佐证； 9.检测范围：线性范围≥80μg/mL； 10.性能要求：须提供适配本实验仪器性能验证报告。
29 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物胶乳液②：10mL×2 | 1.试剂项目：纤维蛋白(原)降解产物FDP检测试剂项目； 2.试剂拓展：可提供同品牌不少于PT、APTT、TT、FIB、D-二聚体、AT-III等液体试剂项目； 3.试剂形态：液态试剂，非冻干粉； 4.适配机型：适配希森美康CS-5100仪器平台，需要提供说明书作为佐证； 5.试剂效期：试剂有效期大于等于16个月，开封2-8℃可保存大于13天； 6.试剂抗干扰性：样本中胆红素≤10m/dL、血红蛋白≤500mg/dL和甘油三酯≤625ng/dL不会对试验结果产生干扰，需要提供说明书作为佐证； 7.重复性：重复测定质控血浆，低值质控CV应≤15%，低值质控CV应≤10%，需要提供说明书作为佐证； 8.批间差：不同批号试剂批间差的变异系数应≤15%，需要提供说明书作为佐证； 9.检测范围：线性范围≥80μg/mL； 10.性能要求：须提供适配本实验仪器性能验证报告。
30 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物校准品 | 0.5mL用×5浓度 | 1、预期用途：用于检测血清或血浆中纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物浓度时使用的校准品 2、包装规格：0.5mL用×5浓度 3、主要成分：人血清由来的纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物。 4、适用仪器：希森美康全自动凝血分析仪 5、储存条件： 2～10℃保存，有效期 2 年； 瓶稳定性：开瓶配制后在冷藏状态（2～10℃）下，可保存 2 周、冷冻状态（-80℃以下）下，可保存 1 个月。
31 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物质控品 | 1.0mL用×2浓度×3 | 1、预期用途：检测血清或血浆中纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物以及 D 二聚体浓度时使用的质控品。 2、包装规格：1.0mL用×2浓度×3 3、主要成分：人血清由来的纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物。 4、适用仪器：希森美康全自动凝血分析仪 5、储存条件： 2～10℃保存，有效期 2 年； 瓶稳定性：开瓶配制后在冷藏状态（2～10℃）下，可保存 2 周、冷冻状态（-80℃以下）下，可保存 1 个月。
32 | 凝血质控品 | 10×1.0 mL | 1、预期用途：用于凝血检测的质量控制。 2、包装规格：10x1.0mL 3、主要成分：枸橼酸盐处理的人血浆。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、性能指标： 批内不精密度：用试剂测试同一批号的待测质控，所得结果的变异系数（CV）应≤30%。
33 | 质控品 | 10×1.0 mL | 1、预期用途：用于凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、凝血酶时间（TT）、纤维蛋白原（FIB）、抗凝血酶Ⅲ（ATⅢ）、巴曲酶/爬虫酶时间测定的质量控制。 2、包装规格：10x1.0mL 3、主要成分：由新鲜正常人枸橼酸混合血浆制成。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、性能指标： 批内不精密度：检测相同批号的Ci-Trol 1，所得PT、APTT测定结果的变异系数，CV≤5%。