| 旋转混合仪(1.5m1-15mL)采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 主要应用于生物医药、化学合成、材料科学及临床检验等领域，尤其适合处理微量样品、黏稠液体或对剪切力敏感的物质（如细胞、高分子溶液）。旋转混匀仪可充分混合微量管内的样品和制备样品时的预处理，容量范围1.5-50ml。适用于预防血液凝固、乳胶诊断、免疫沉淀、纳米材料制备等实验。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 主机 1台 电源线 1条 使用说明书 1本 保修卡 1份 合格证 1份 装箱单 1份 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）预防治疗： 1.▲可调转速范围：1rpm ~99rpm 2.运转方式：圆周运动 3.定时范围：1min~99h59m 5.功率：≤12W 8.试管夹具自由组合 9.LCD 大显示屏显示所有参数 10.▲2个附加自编程序（每个自编程序≥ 6 个波段可编辑） 11.▲10 个不同的自带程序（旋转和震动）满足不同的需要 12.▲360 度旋转和 0-360 度任意角度震动 13.▲任意角度的震动时间和震动速度可调 14.▲适用于1.5ml~50ml 的离心管、试管 15.▲可用于冷藏箱或培养箱中 16.▲组装试管无须拆卸旋转夹 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求： 无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3_年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__10_年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |