| 超微量分光光度计采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 主要用于快速、准确地分析核酸（DNA/RNA）、蛋白质等生物分子的浓度和纯度，同时评估样品污染情况。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 主机 1台 电源线 1条 使用说明书 1本 保修卡 1份 合格证 1份 装箱单 1份 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）预防治疗： 技术参数 1、▲波长范围：200 ～ 800nm；比色皿模式 (OD600 测量 )：600±8nm 2、样本体积要求：0.5 ～ 2.0 μL 3、光程：0.05mm(高浓度测量)0.2mm( 中浓度测量 );1.0mm( 低浓度测量 ) 4、光源：氙闪光灯 5、检测器：≥2048 单元线性 CCD 阵列 6、波长精度：1nm 7、波长分辨率：≤ 3nm（FWHM@Hg 253.7nm） 8、吸光度精确度：0.003Abs 9、吸光度准确度：1%（7.332 Abs at 260nm) 10、▲吸光度范围 (等效于10mm)：0.02-300A; 比色皿模式 (OD600测量 )：0~4A 11、测试时间：＜6S 12、▲核酸检测范围：2 ～ 15000ng /ul(dsDNA) 13、▲蛋白浓度检测范围 A280 400mg/ml ； BSA 600mg/ml； IgG 290mg/ml； Lysozyme 150mg/ml 14、数据输出方式：USB 15、样品基座材质：石英光纤和304不锈钢 16、带电源适配器 17、功耗：≤25W 18、待机时功耗：≤5W 19、软件操作屏：安卓系统 性能要求： 1、智能安卓操作系统，≥7寸电容触摸屏，多点触控。 2、▲比色皿插槽，可以对细菌 / 微生物等培养液浓度的检测 3、每次检测仅需0.5 ～ 2μl样品。测量结束后，还可以回收样品 4、▲样品直接加于样检测平台，无需稀释，2-6s即可完成检测显示结果。结果直接输出为样品浓度 5、氙闪光灯，寿命为109次( 可达10年)。开机无需预热，直接使用 6、将样品直接点于加样平台上，无需稀释，可测样品浓度为常规紫外-可见分光光度计的 50 倍 7、稳定、快速的USB 数据输出方式，方便导出数据进行相应分析 8、仪器不需电脑联机 , 单机即完成样品检测和数据的存储 9、图像和表格存储格式，表格兼容 Excel，方便数据处理，支持JPG图像导出 10、高精度直线电机驱动，使光程的精度达到0.001mm，吸光度检测重复性高 11、可选配打印机 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：设备是否需要使用试剂/耗材？试剂/耗材为专机专用类还是通用类？不需要可写“无” 无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥_5_年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__10__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |