## Sheet1
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 使用科室 | 技术参数
1 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯（CS系列凝血反应杯）(SUC-400A) | 3000个 | 检验科 | 1、主要组成成分：优质塑料 2、材质特性：透明，内壁光滑，一次性使用，不卡机 3、用途 ： 用于凝血检测的反应杯 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、反应杯具有中国专利号
2 | 全自动血液凝固分析装置清洗液（GSA-500A）(964-0631-3) | 50mLx1 | 检验科 | 1、预期用途：本产品用于清洁全自动血凝仪的取样器。 2、主要成分：次氯酸钠1.0%（指氯浓度）。 3、包装规格：50mLx1。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪。
3 | 全自动血液凝固分析装置清洗液（Ⅱ）（CS系列用）（GSZ-510A）(974-0581-0) | 5L | 检验科 | 1、预期用途：本产品用于清洁全自动血凝仪的取样器。 2、包装规格：5L。 3、主要成分：盐酸0.16%，非离子表面活性剂0.5%。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪。
4 | 血小板聚集功能检测试剂盒ADP（比浊法） | 0.625 mL×3 | 检验科 | 1、预期用途：用于体外检测人血浆样本中的血小板聚集率。 2、包装规格：0.625 mL×3 3、主要成分：二磷酸腺苷、氯化钠。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、未开瓶效期≥24个月
5 | 血小板聚集功能检测试剂盒（AA激活的比浊法） | R1：10×0.5mL，R2：2×5mL | 检验科 | 1、预期用途：用于体外检测人血浆样本中的血小板聚集率 2、包装规格：0.625 mL×3 3、检验原理：比浊法 4、主要成分:花生四烯酸试剂:复溶得到12mmol/L花生四烯酸液 5、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 6、未开瓶效期≥18个月
6 | 抗Xa测定试剂盒（发色底物法）(RS5012001-D) | 稀释液R1：1×20ml、R2：1×6ml、R3：1×6ml | 检验科 | 1、预期用途：采用发色底物法体外定量测定人枸橼酸钠血浆中低分子量肝素（简称：LMWH）和普通未分级肝素（简称：UFH）的含量。 2、包装规格：稀释液R1：1×20ml、R2：1×6ml、R3：1×6ml 3、检验原理：发色底物法 4、主要成分: R1稀释液:TriS-EDTA PH8.4 R2冻干试剂:三羟甲基氨基甲烷(Tris)、活化因子X(FXa)、氯化钠(NaCl)、聚乙二醇8000(PEG8000) R3 冻干试剂：三羟甲基氨基甲烷(Tris)、显色底物、氯化钠(NaCl)、聚乙二醇8000(PEG8000)。 5、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪。
7 | 血小板聚集功能（花生四烯酸）检测试剂盒（比浊法）Revohem AA(BV413997) | 0.625 mL×3 | 检验科 | 1、预期用途：用于体外检测人血浆样本中的血小板聚集率 2、包装规格：0.625 mL×3 3、检验原理：比浊法 4、主要成分:花生四烯酸试剂:复溶得到12mmol/L花生四烯酸液 5、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 6、未开瓶效期≥18个月
8 | α2-抗纤溶酶活性测定试剂盒（发色底物法）Berichrom α2-Antiplasmin(OUBU15) | 1) 纤溶酶：3×5mL；2) 纤溶酶底物：3×2mL；3) 缓冲液：1×15mL | 检验科 | 1、预期用途：用于检测人血浆中a2-抗纤溶酶的活性；该产品辅助诊断遗传性或获得性纤溶酶缺乏和纤溶治疗效果。 2、包装规格：1) 纤溶酶：3×5mL；2) 纤溶酶底物：3×2mL；3) 缓冲液：1×15mL 3、检验原理：发色底物法 4、主要成分: 冻干纤溶酶(人):工作液浓度:0.1CTA U/mL； 冻干纤溶酶底物:工作液浓度: HD-正缬氨酰环己基丙氨酸一赖氨酰一P-氮苯胺(HD-Nva-CHA-ys-pNA)3mmol/L； 缓冲液:KH2PO4:(100mmol/L)、NaCl(9g/L)、甘油(250g/L)，pH 7.5； 防腐剂:叠氮钠(<1g/L)。 5、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪。
9 | 因子X活性测定试剂盒(凝固法)(10因子)(OTXY13) | 3x1mL | 检验科 | 1、预期用途：用于检测人血浆中凝血因子X的活性。 2、包装规格：3x1mL 3、检测方法：凝固法 4、主要成分：乏X因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留因子X的活性≤1%，乏因子血浆采用免疫吸附法从正常血浆中制备。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、性能指标： 检测范围：凝血因子X活性测定范围为1%~100%，提高标本稀释度范围增至200%； 最小检测限:6.2%活性的X因子。
10 | 因子II活性测定试剂盒(凝固法)(2因子)(OSGR13) | 3x1mL | 检验科 | 1、预期用途：用于检测人血浆中凝血因子II的活性。 2、包装规格：3x1mL 3、检测方法：凝固法 4、主要成分：乏II因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留因子II的活性≤1%，乏因子血浆采用免疫吸附法从正常血浆中制备。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、性能指标： 检测范围：凝血因子II活性测定范围为1%~100%，提高标本稀释度范围增至200%； 最小检测限:6.1%活性的II因子。
11 | 因子VII活性测定试剂盒(凝固法)(7因子)(OTXV13) | 3x1mL | 检验科 | 1、预期用途：用于检测人血浆中凝血因子VII的活性。 2、包装规格：3x1mL 3、检测方法：凝固法 4、主要成分：乏VII因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留因子VII的活性≤1%，乏因子血浆采用免疫吸附法从正常血浆中制备。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、性能指标： 检测范围：凝血因子VII活性测定范围为1%~100%，提高标本稀释度范围增至200%； 最小检测限:5.8%活性的VII因子。
12 | 因子XII活性测定试剂盒(凝固法)(12因子)(OSDG13) | 3x1mL | 检验科 | 1、预期用途：用于检测人血浆中凝血因子XII的活性。 2、包装规格：3x1mL 3、检测方法：凝固法 4、主要成分：乏XII因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留因子XII的活性≤1%，乏因子血浆采用免疫吸附法从正常血浆中制备。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、性能指标： 检测范围：凝血因子XII活性测定范围为1%~100%，提高标本稀释度范围增至200%； 最小检测限:3.0%活性的XII因子。
13 | 因子IX活性测定试剂盒(凝固法)(9因子)(OTXX17) | 8x1mL | 检验科 | 1、预期用途：用于检测人血浆中凝血因子IX的活性。 2、包装规格：8x1mL 3、检测方法：凝固法 4、主要成分：乏IX因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留因子IX的活性≤1%，乏因子血浆采用免疫吸附法从正常血浆中制备。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、性能指标： 检测范围：凝血因子IX活性测定范围为1%~100%，提高标本稀释度范围增至200%； 最小检测限:1.0%活性的IX因子。
14 | 因子VIII活性测定试剂盒(凝固法)(8因子)(OTXW17) | 8x1mL | 检验科 | 1、预期用途：用于检测人血浆中凝血因子VIII的活性。 2、包装规格：8x1mL 3、检测方法：凝固法 4、主要成分：乏VIII因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留因子VIII的活性≤1%，乏因子血浆采用免疫吸附法从正常血浆中制备。 5、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 6、性能指标： 检测范围：凝血因子VIII活性测定范围为1%~100%，提高标本稀释度范围增至200%； 最小检测限:1.0%活性的VIII因子。
15 | 因子XI活性测定试剂盒(凝固法)(11因子)(OSDF13) | 3x1mL | 检验科 | 1、预期用途：用于检测人血浆中凝血因子XI的活性。 2、包装规格：3x1mL 3、检测方法：凝固法 4、主要成分：乏XI因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留因子XI的活性≤1%，乏因子血浆采用免疫吸附法从正常血浆中制备。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、性能指标： 检测范围：凝血因子XI活性测定范围为1%~100%，提高标本稀释度范围增至200%； 最小检测限:0.7%活性的XI因子。
16 | 因子V活性测定试剂盒(凝固法)(5因子)(ORSM19) | 8x1ml | 检验科 | 1、预期用途：用于检测人血浆中凝血因子V的活性。 2、包装规格：8x1mL 3、检测方法：凝固法 4、主要成分：乏V因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留因子V的活性≤1%，乏因子血浆采用免疫吸附法从正常血浆中制备。 5、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 6、性能指标： 检测范围：凝血因子V活性测定范围为1%~100%，提高标本稀释度范围增至200%； 最小检测限:5.8%活性的V因子。
17 | 病理范围定值质控血浆Control Plasma P(OUPZ17) | 10×1.0 mL | 检验科 | 1、预期用途：在临床上用于提供凝血试验和纤维蛋白溶解试验的异常范围对照； 2、包装规格：10x1.0mL； 3、主要成分：由选择的健康人血浆混合获得，血浆中对定义的因子浓度进行了调整，用 HEPES 缓冲液（12g/L）冻干储存； 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪； 5、性能指标：PT、APTT瓶间差≤5%； 6、未开封试剂，2～8℃保存，有效期24个月。
18 | 正常范围定值质控血浆ControL PLasma N(ORKE41) | 10×1.0 mL | 检验科 | 1、预期用途：在临床上用于提供凝血试验和纤维蛋白溶解试验的正常范围对照； 2、包装规格：10x1.0mL； 3、主要成分：由选择的健康人血浆混合获得，用 HEPES 缓冲液（12g/L）冻干储存； 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪； 5、性能指标：PT、APTT瓶间差≤5%； 6、未开封试剂，2～8℃保存，有效期30个月。
19 | 校准品Standard Human Plasma(ORKL17) | 10×1.0 mL | 检验科 | 1、预期用途：用于凝血和纤维蛋白溶解试验的校准。 用于下列检测项目的校准： 凝血酶原时间(PT) ，纤维蛋白原(Clauss方法) ，凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ和vWF ，抑制物：抗凝血酶Ⅲ、蛋白C、蛋白S、α2-抗纤溶酶 ，纤溶酶原。 2、包装规格：10x1.0mL 3、主要成分：标准人类血浆来源于经选择的健康供血者的枸橼酸混合血浆。 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪 5、性能指标： 瓶间差：PT变异系数，CV≤5%。
20 | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法） | 10x5mL | 检验科 | 1、预期用途：用于人血浆纤维蛋白原定量测定和用于免疫血液学研究中的抗凝血样本的促凝测定； 2、包装规格：10×5mL； 3、检验原理：凝固法； 4、主要成分：冻干牛凝血酶制剂（约100 IU/mL）、 稳定剂和缓冲液； 5、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪； 6、2～8℃保存，有效期24个月； 7、批内不精密度：≤5%；
21 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | 10x10mL | 检验科 | 1、预期用途：用于定量检测人血浆样本中凝血酶原时间（PT），结合相关血浆缺乏因子可用于凝血系统因子（Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ）的活性检测； 2、包装规格：10x10mL； 3、检验原理：凝固法； 4、主要成分：冻干人胎盘凝血活酶(≤60g/L)，氯化钙（CaCl2）（约 1.5g/L),稳定剂； 5、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪； 6、效期：2～8℃保存，有效期24个月。
22 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | 凝血酶时间测定试剂：10×5mL；缓冲液：1×50mL | 检验科 | 1、预期用途：用于检测人血浆的凝血酶时间（TT）； 2、包装规格： 1) 凝血酶时间测定试剂：10×5mL； 2) 缓冲液：1×50mL； 3、检验原理：凝固法，凝血酶可使血浆标本中的纤维蛋白原转化为纤维蛋白，形成凝块；形成凝块的时间即检测时间； 4、主要成分： 凝血酶时间测定试剂：冻干的，1.5 IU/mL的牛凝血酶，牛白蛋白； 缓冲液：HEPES（25mmol/L），pH7.4； 5、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪； 6、效期：2～8℃保存，有效期24个月。
23 | 氯化钙溶液 | 10×15mL | 检验科 | 1、预期用途：用于凝血试验； 2、主要成分：氯化钙（CaCl2 ）：0.025mol/L； 3、包装规格：10×15mL； 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪； 5、效期：未开瓶试剂，2～25℃保存，有效期60个月。
24 | 缓冲液 | 10x15mL | 检验科 | 1、预期用途：用于凝血试验； 2、主要成分：由2.84×10－2M 巴比妥钠和1.25×10-1M 氯化钠组成；pH7.35±0.1； 3、包装规格：10×15mL； 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪； 5、效期：未开封试剂2～8℃保存，有效期24个月。
25 | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） | b）试剂(INNOVANCE D-Dimer)：6×4.0mL；缓冲液(INNOVANCE D-Dimer)：6×5.0mL；补充试剂(INNOVANCE D-Dimer)：6×2.6mL；样本稀释液(INNOVANCE D-Dimer)：6×5.0mL；校准品(INNOVANCE D-Dimer)：2×1.0mL。(CN) | 检验科 | 1、预期用途：该产品用于人血浆中的 D-二聚体（交联纤维蛋白降解产物）的定量测定； 该试剂盒检测需与临床测前概率（PTP）评价模式一起使用，从而排除病人患有深静脉血栓(DVT)和/或肺栓塞（PE）； 2、包装规格： 试剂(INNOVANCE D-Dimer)：6×4.0mL； 缓冲液(INNOVANCE D-Dimer)：6×5.0mL； 补充试剂(INNOVANCE D-Dimer)：6×2.6mL； 样本稀释液(INNOVANCE D-Dimer)：6×5.0mL； 校准品(INNOVANCE D-Dimer)：2×1.0mL 3、检验原理：免疫比浊法； 4、检测单位：D-二聚体结果的单位为mg/L FEU； 5、参考区间：使用D-二聚体试剂盒检测健康的捐献者（n=150）身上获得的血浆标本，结果如下： 90%百分位数为 0.55 mg/L FEU 6、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪； 7、最小检测限：最小检测限为0.03mg/L FEU，需要提供说明书作为佐证。
26 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 10×10mL (FSL) | 检验科 | 1、预期用途：用于测定人血浆活化部分凝血活酶时间，临床上主要用于内源性凝血系统功能缺陷的筛查和肝素抗凝治疗监测； 2、包装规格：10×10mL； 3、检测方法：凝固法； 4、主要成分：提纯的大豆和兔脑磷脂加1.0×10-4M的鞣花酸、缓冲剂、 稳定剂和防腐剂。 5、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪； 6、性能指标： 批内不精密度(瓶间差):用正常值质控血浆测试，试剂盒的批内不精密度(变异系数，CV)应≤5%；用异常值质控血浆测试，试剂盒的批内不精密度(变异系数，CV)应≤5%； 7、未开封试剂2～8℃保存，有效期24个月。
27 | D-二聚体质控试剂盒 | 1) D-二聚体质控品1（INNOVANCE D-Dimer CONTROL 1）：5×1mL；2) D-二聚体质控品2（INNOVANCE D-Dimer CONTROL 2）：5×1mL | 检验科 | 1、预期用途：该产品用于检测D-二聚体正常范围和病理学范围项目时的质量控制。当用D-二聚体检测试剂盒（INNOVANCE D-Dimer）检测正常范围和病理学范围的标本中的D-二聚体时，用于评估检测结果的精密度和分析偏差； 2、包装规格： 1) D-二聚体质控品1（INNOVANCE D-Dimer CONTROL 1）：5×1mL； 2) D-二聚体质控品2（INNOVANCE D-Dimer CONTROL 2）：5×1mL； 3、主要成分： 质控品是基于冻干的人血浆的产品，该产品含有D-二聚体； 防腐剂： 5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮和2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(＜1mg/L)、叠氮钠(＜1g/L)； 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪； 5、性能指标： 批内不精密度:待测质控的批内不精密度（CV%）应≤5%； 6、未开封试剂2～8℃保存，有效期24个月。
28 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解缓冲液①：10mL×2 | 检验科 | 1、预期用途：盒用于定量检测血浆或血清中纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物（FDP）的浓度。 2、包装规格：缓冲液①:10mx2 3、检测原理：免疫比浊法 4、主要成分： 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物缓冲液①：三羟甲基氨基甲 烷缓冲液(pH8.5) 30mmol/L。 5、适用仪器：希森美康全自动凝血分析仪 6、性能指标： 试剂空白 ：试剂空白吸光度差值≤0.02； 灵敏度 ：FDP 10µg/ml 时，吸光度差值在 0.01～0.1 范围之内； 线性 ：37℃时，线性范围 2.5～120µg/ml，判定标准：r≧0.99； 精密度：待检试剂测试正常水平，异常水平的质控血清，重复 10 次，所得结果的变异系数 CV（%）≤5%。
29 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物胶乳液②：10mL×2 | 检验科 | 1、预期用途：盒用于定量检测血浆或血清中纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物（FDP）的浓度。 2、包装规格：胶乳液②:10mx2 3、检测原理：免疫比浊法 4、主要成分： 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物胶乳液②：鼠抗 FDP 单克隆抗体胶乳粒 2.5mg/mL。 5、适用仪器：希森美康全自动凝血分析仪 6、性能指标： 试剂空白 ：试剂空白吸光度差值≤0.02； 灵敏度 ：FDP 10µg/ml 时，吸光度差值在 0.01～0.1 范围之内； 线性 ：37℃时，线性范围 2.5～120µg/ml，判定标准：r≧0.99； 精密度：待检试剂测试正常水平，异常水平的质控血清，重复 10 次，所得结果的变异系数 CV（%）≤5%。
30 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物校准品 | 0.5mL用×5浓度 | 检验科 | 1、预期用途：用于检测血清或血浆中纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物浓度时使用的校准品 2、包装规格：0.5mL用×5浓度 3、主要成分：人血清由来的纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物。 4、适用仪器：希森美康全自动凝血分析仪 5、储存条件： 2～10℃保存，有效期 2 年。
31 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物质控品 | 1.0mL用×2浓度×3 | 检验科 | 1、预期用途：检测血清或血浆中纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物以及 D 二聚体浓度时使用的质控品。 2、包装规格：1.0mL用×2浓度×3 3、主要成分：人血清由来的纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物。 4、适用仪器：希森美康全自动凝血分析仪 5、储存条件： 2～10℃保存，有效期 2 年。
32 | 凝血质控品 | 10×1.0 mL | 检验科 | 1、预期用途：用于凝血检测的质量控制； 2、包装规格：10x1.0mL； 3、主要成分：枸橼酸盐处理的人血浆； 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪； 5、性能指标： 批内不精密度：用试剂测试同一批号的待测质控，所得结果的变异系数（CV）应≤30%； 6、未开封试剂，2～8℃保存，有效期36个月。
33 | 质控品 | 10×1.0 mL | 检验科 | 1、预期用途：用于凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、凝血酶时间（TT）、纤维蛋白原（FIB）、抗凝血酶Ⅲ（ATⅢ）、巴曲酶/爬虫酶时间测定的质量控制； 2、包装规格：10x1.0mL； 3、主要成分：由新鲜正常人枸橼酸混合血浆制成； 4、适用仪器：希森美康CS5100全自动凝血分析仪； 5、性能指标： 批内不精密度：检测相同批号的Ci-Trol 1，所得PT、APTT测定结果的变异系数，CV≤5%； 6、未开封试剂，2～8℃保存，有效期36个月。