 
	移液器采购需求

	

	一
	适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。1. 主要用于临床检验、分子生物学实验中的液体精准移取，包括样本稀释、试剂添加、PCR反应体系配制等
2. 适配实验室常用液体类型：水溶液、有机溶剂、粘稠液体等，满足不同实验场景需求
3. 应用场所：临床检验中心、分子诊断实验室、微生物实验室等，支持日常检测与科研实验

	二
	设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。1、超轻质的活塞弹簧：大大减少移液时拇指的操控力，远离手部疲劳，移液更轻松，流畅；
2、密封圈 ：可高温高压灭菌且具备弹性使使用寿命更长，提供低阻力的密封，使活塞运动更顺滑，操作更流程；
3、塑料退吸头臂：可高温高压灭菌满足无菌要求且更防腐蚀；
4、下半部分可以灭菌：移液器的套柄，退吸头臂，套柄耦合器以及内部的活塞（带弹簧），密封圈 可121°C ，15min 高温高压灭菌，满足实验对无菌的要求，且不涉及上半部分灭菌，保证移液器的性能不受灭菌影响；                                                       技术参数：
1、量程范围：0.1-2ul、0.5-10ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、20-300ul、100-1000ul、200-2000ul、500-5000ul、1ml-10ml；
2、步进量（ul）：数字可调，最小刻度满足实验精度要求；
3、测试体积（ul）：0.2、1、2、10、20、30、100、200、500、1000；
4、准确性（%）和精确度（%）：移液器准确度（系统误差）和精密度（随机误差）须符合ISO 8655-2：2002对相应量程的最大允许误差要求，投标时须提供制造商校准证书或第三方检测报告；

配置：
   可选 0.5-10ul、20-200ul、100-1000ul各量程。

	三
	技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）1. ▲ 精度要求（符合ISO 8655标准）：
  - 10-100μL：容量误差≤±1.0%，重复性误差≤±0.3%
  - 100-1000μL：容量误差≤±0.5%，重复性误差≤±0.2%
  - 1-5mL：容量误差≤±0.3%，重复性误差≤±0.1%
  - 多道移液器：道间误差≤±5.0%，确保各通道移液一致性
2. 调节方式：数字旋钮调节，带容量锁定功能，防止误操作
3. 材质要求：枪身ABS材质（耐化学腐蚀），吸头推杆不锈钢材质，密封圈食品级硅胶
4. 操作特性：轻量化设计（单支重量≤200g），连续分液功能，支持半量程/全量程移液

	四
	[bookmark: _GoBack]配套试剂/耗材要求： 1. 核心耗材：移液器吸头（非专机专用，支持通用标准吸头），分为无菌吸头、无酶无RNA酶吸头两类
2. 耗材兼容性：适配市面上主流品牌吸头，无品牌绑定限制，支持国产合规吸头采购
3. 质量要求：吸头需通过无菌验证（微生物污染≤1CFU/支）、无DNA酶/RNA酶/热源污染
4. 供应保障：供应商需确保吸头库存充足，紧急采购到货时间≤48小时，年度供货稳定性≥99%

	五
	售后服务要求（免费保修期≥__5__年，现场响应时间：≤__4__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__10__年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



