
	生物安全柜采购需求

	

	一
	适用范围及用途：Ⅱ级 B2 型安全柜是具有前窗操作口的安全柜，操作者可以通过前窗操作口在安全柜内进行操作，对操作过程中的人员、产品及环境进行保护。

	二
	设备配置与要求：主机1台、底座1套、内风机1台、外排风机1台、排风管1个、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯2件、照明灯2件

	三
	技术参数与性能要求：
一、技术指标：
1.气流模式：100%外排
2.*通过GB 41918-2022 生物安全柜认证
3.流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s
4.送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%
5.具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互
6.洁净级别≥10级的工作环境
7.LCD液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数等
8.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能
9.*前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度
10.紫外灯安装在工作区背面上部，确保操作区能完全覆盖照射杀菌，同时具有一键紫外灯预约功能，并可设定更改预约时长
11.照明灯安装在工作区前部，采用≥2根高亮度LED灯管，照度可达1000lx以上
12.*前窗玻璃采用防爆安全玻璃，防护人员安全
13.*前窗玻璃具有全幅可清洁功能,彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗障碍， 扫除卫生死角
14.配备≥2个压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差,压力变化超限时自动声光报警
15.有断电记忆功能，恢复供电后，恢复断电前的运行状态并有报警提示
16.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示
17.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示
18.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示
19.*报警代码显示提醒设计
20.前窗关闭双重触发信号，在紫外灯杀菌消毒一路线路故障时，可以继续正常开启紫外杀菌功能
21.负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体
22.高效过滤器与风机的维修、更换，均可在柜体前侧进行，并且可实现单人更换，维修保养快捷
23.一体式搁手板大平面设计，与胳膊的接触面积更大，人员操作更舒适
24.*上柜体底部结构的可搬抬结构设计，便于叉车搬运及人工搬抬放置上柜体，安全方便
25.柜内电源：双防水插座设计，
26.*具有水阀、气阀孔交错设计，
27.柜体底座下方没有横撑横杆设计，全敞开空间方便放置或移动物品及方便座椅推进
28.脚轮与支架一体化设计，柜体可实现万向移动，也可以调节支脚高度来固定柜体和调平工作台平面
29.可联动控制，通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动
30.外部尺寸≤（L×D×H）1100mm×780mm×2250mm
31.内部尺寸＞（L×D×H）900mm×580mm×650mm
二、认证资质
1. ISO14001环境管理体系认证 
2.*BSI英标ISO 9001、ISO 13485质量管理体系认证
3.*ISO45001职业健康安全管理体系认证
4.国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证
5.具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告

	四
	配套试剂/耗材要求：设备需要使用通用类耗材：高效过滤器

	五
	售后服务要求：免费保修期≥_1_年，，提供产品终身技术服务,产品出现故障，公司在接到报修通知后2小时内电话作出响应，电话不能解决的，本地用户在24小时内到现场维修，外地用户在48小时内到现场维修，直到产品正常工作，设备使用年限≥_8_年

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；
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