| 激活全血凝固时间测试仪采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途： 该设备可使用新鲜全血进行，主要用于监测心血管外科手术术中高剂量肝素抗凝的频繁使用。ACT主要用于监控患者因肝素而产生的抗凝状态，保证手术的安全。。 |
| 二 | 设备配置与要求： 1、主机1台。2、电池1组 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 1、技术参数： 1.1测定原理﹑方式：生物电极法，微流体技术； 1.2电源：直流电源，并配有充电装置； 1.3定标：双重定标（电子定标和液体定标）； 1.4测量参数：Na、K、Cl、PH、PCO2、PO2、iCa、BUN、CK-MB、Glu、HCT、Lac、Crea、PT/InR、ACT、cTnI(肌钙蛋白) 、BNP（钠脲肽）等； 1.5单独血糖测试≤15秒； 1.6计算参数：HCO3、TCO2、BE、Anion Gap、sO2、Hb等； 1.7重量：≤700克； 1.8消耗品：除一次性检测用卡片外无其他消耗品； 1.9测试片：低温保存保质期≥4个月； 1.10可采用样品: 动脉血﹑静脉血﹑毛细管血﹑脐带血﹑混合静脉血﹑体外循环血； 1.11适用于急诊检验,检测时间（全参数）: ≤120/秒； 1.12采样量（全参数）≤95ul； 1.13最小样品量:16ul； 1.14质控方式：有质控品，高﹑中﹑低三级质控等； 1.15免费升级 1.16打印机：外接热敏打印机； 1.17显示屏：液晶显示屏； 1.18接口：RS232或以太网接口； 1.19具有后备电池、可连接CDS系统； 1.20具备自诊断程序； 1.21存储检测数据数量: ≥5000组； 1.22红外线扫描患者的基本信息； 1.23可连接LIS数据管理系统，处理测试数据； 1.24电解质用全血检查，无须分离血浆或血清。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：活性凝血酶测试卡片、激活凝血时间测试卡片、凝血酶原时间测试卡片、B型利钠肽测试卡片、心肌肌钙蛋白¦测试卡片 |
| 五 | 售后服务要求： 答：免费保修期≥1 年；现场响应时间：≤4 小时；维修期间供备用机；有设备技术培训；设备使用年限≥ 10 年等 |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |