	血细胞分离机采购需求

	

	一
	适用范围及用途：用于治疗性血浆置换、淋巴血浆置换、全血/半全血置换、血细胞单采等。

	二
	设备配置与要求：
1.由主机、挂物架、显示屏、打印机及分离腔固定器组成，采用离心分离原理，通过比重差异精准分离血液成分。‌‌

▲2.必须具备淋巴血浆置换、全血/半全血置换功能

	三
	技术参数与性能要求：
1​离心机转速≤ 5000 rpm
2.全血流速范围10 - 120 ml/min
3.体外循环量≤ 200 ml
4.≥ 3泵系统（采血泵、抗凝泵、回输泵），独立抗凝剂泵，可全自动计算并控制剂量。

5.抗凝剂：全血比例可调

6.机器自动计算需去除目的血液成分量及置换液量；置换液体平衡范围可调；可根据选择的置换液类型（如血浆、白蛋白、红细胞），自动调整抗凝剂用量；

7.能实施监测采、回血压力；具备空气探测器、细胞监测器、自动界面探测等；

8.能够在进行血浆置换程序时监控并预防可能发生的红细胞污染；

9.全中文操作界面，液晶触摸屏图文显示，动态显示实时数据；支持治疗数据记录、存储和导出。

	四
	配套试剂/耗材要求：提供包括血浆置换、淋巴血浆置换、全血/半全血置换等功能在内的一次性耗材套件和内置治疗程序。

	五
	售后服务要求（免费保修期≥_3_年，现场响应时间：≤__24__小时.

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；
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