| 全自动化学发光仪采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：用于高血压、肝纤维化、真菌等相关项目的检测； |
| 二 | 设备配置与要求（单台标配）： 1.主机 1台 2.条码扫描枪 1把 3.条码枪支架 1个 4.电源线 1根 5.通讯线 1根 6.不间断电源（2KW） 1台 7.品牌电脑 1台 8.激光打印机 1台 9.样本管理系统 1套 10.配套的分析软件 1套 |
| 三 | 1、测试速度：单模块最大测试速度≥600T/H； 2、测定方法：化学发光法； 3、样本针携带污染率≤1X10-7或≤0.1PPM； 4、加样针采用钢针或TIP加样，一次TIP需供应商免费提供； 5、试剂针：具备液面探测检测、防撞检测、空吸检测功能； 6、单模块试剂位≥30个，支持不停机添加试剂； 7、反应杯：反应单元为一次性反应杯，单模块一次性加载≥2000个，可连续供给、随时添加； 8、反应温度：控制在37℃±0.5℃； 9、混匀模式：非接触式混匀； 10、生物安全：反应前后，样本、试剂、反应杯分离处理后丢弃； 11、为满足临床检测需求，原厂配套试剂项目数≥150项，肿瘤标志物、甲状腺功能、传染病、性激素、优生优育以及心肌标志物等检测项目可在同一检测平台开展； 12、可按需求分析仪支持连接全自动样品处理系统，形成流水线进行使用。 13、需对下列试剂耗材进行报价，“▲”项必须报价，其他项目可以选择报价，所有的试剂请按100人份/盒进行报价： 报价要求; 序号; 项目名称; 年测试量（人份）. ▲; 1; 皮质醇检测试剂盒; 10300. ▲; 2; 促肾上腺皮质激素检测试剂盒; 6200. ▲; 3; 醛固酮检测试剂盒; 5900. ▲; 4; 肾素检测试剂盒; 5700. ▲; 5; 血管紧张素Ⅱ检测试剂盒; 1400. ▲; 6; Ⅳ型胶原检测试剂盒; 3400. ▲; 7; Ⅲ型前胶原N端肽检测试剂盒; 3400. ▲; 8; 透明质酸检测试剂盒; 3400. ▲; 9; 层粘连蛋白检测试剂盒; 3400. ▲; 10; 白介素2受体检测试剂盒; 1000. 11; 甲状旁腺激素检测试剂盒; 8000. 12; 25-羟基维生素D检测试剂盒; 10000. 13; 骨钙素检测试剂盒; 4000. 14; 降钙素检测试剂盒; 3000. 15; Ⅰ型胶原氨基端延长肽检测试剂盒; 4000. 16; β-胶原特殊序列检测试剂盒; 4000. 17; 白介素-1β检测试剂盒; 200. 18; 白介素2检测试剂盒; 600. 19; 白介素4检测试剂盒; 600. 20; 白介素5检测试剂盒; 200. 21; 白细胞介素-6检测试剂盒; 600. 22; 白介素8检测试剂盒; 200. 23; 白介素10检测试剂盒; 600. 24; α-干扰素检测试剂盒; 200. 25; γ-干扰素检测试剂盒; 600. 26; 壳多糖酶3样蛋白1检测试剂盒; 200. 27; 白介素17A检测试剂盒; 600. 28; 真菌(1-3)-β-D-葡聚糖检测试剂盒; 8000. |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：有配套试剂需求。 |
| 五 | 售后服务要求免费保修期≥__5__年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间可以提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__8__ |
| 特别提醒：标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； |  |