自动体外除颤仪（AED）采购需求

	一、适用范围及用途：
1.1 适用范围（广义描述设备适用范围）：该产品预期治疗心脏骤停的成人（年龄不小于8岁或体重不小于25㎏）及儿科（年龄小于8岁或体重低于25kg）患者（无反应、无呼吸、无脉搏和其他循环体征），使用该产品。
1.2工作用途（具体的应用场所）：公共场所、家庭、医疗场所、转运过程中及携带到紧急事件现场使用

	2、 设备配置清单：
1. 除颤器主机1台
2. 电极片     1包
3. 电池       1组
4. [bookmark: _GoBack]合格证     1张
5. 开箱清单   1张
6. 使用说明书 1本
7. 背包一个   1个
8. 可选配置： 儿童电极片1包、带定位功能壁挂外置箱1套、立式外置箱1套

	3、 技术参数与性能要求
  1.除颤仪，可自动分析患者是否需要除颤，需要除颤时自动充电，并发出建议电击的提示；
2.双相截顶指数波
3.充电至最大能量时间：≤8秒
4.患者阻抗测量范围：≥20-200Ω
5. 除颤脉冲最大电压：≤1100V
▲6.非可电击心律识别率（无人为干预）：≥98.8%；  
7.具备至少360分钟ECG记录、≥50分钟现场录音记录，并可记录放电时间、除颤电击次数等，并可导出； 提供检测报告
8防水防尘等级：≥IP55； 
▲9.工作温度：-20—55℃； -20℃工作时间：≥3小时；55℃工作时间：≥5小时

	四、售后服务
1、 保修年限：免费保修期≥5年
2、 人员及使用培训：
3、 出现故障响应时间：≤2小时
4、 维修支持：维修期间提供备用机
5、 耗材及零配件：保修期间免费提供。
6、 维修资料：免费提供给采购人
7、 预防性维修/定期维护保养：原厂每季度做一次维护保养。
8、 维修密码支持：免费提供给采购人
9、 系统升级：终身免费系统升级
10、设备使用年限≥10年

	五、是否存在专机专用耗材（是或者否）：
是





参数要求：
1　 必须同时满足所有“▲”号的实质性参数才算有效投标，任意一项“▲”参数不满足，即作废标处理；
2　 其余为普通参数，优于该参数的为正偏离，不满足的为负偏离。


